Ф. 7.03-12

ДЖАМАЛОВА З.И., ТУЛЕКБАЕВА А.К., КАРИМБЕКОВ Н.А.

КОНСПЕКТ лекций по дисциплине

«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ»

Шымкент, 2022г

Министерство науки и ВЫШЕГО образования Республики Казахстан

|  | Некоммерческое акционерное общество «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» |
| --- | --- |

ДЖАМАЛОВА З.И., ТУЛЕКБАЕВА А.К., КАРИМБЕКОВ Н.А.

КОНСПЕКТ лекций по дисциплине

«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ»

для  студентов   образовательной программы  6В07513 – Метрология

Шымкент, 2022г.

УДК 658.562

Составители: Джамалова З.И., Тулекбаева А.К., Каримбеков Н.А. Конспект лекций по дисциплине «Методы и средства измерений и контроля». - Шымкент: Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова, 2022. - 170.

Конспект лекций составлен в соответствии с требованием учебного плана и учебной программой дисциплины «Методы и средства измерений и контроля» и включает все необходимые сведения по выполнению тем лекционных занятий курса.

В конспекте лекций изложены основные понятия, методы и средства,

применяемые при измерении, контроле и испытаниях продукции. Изложение материала базируется на действующей нормативной документации в объеме, необходимом для квалифицированного решения вопросов, связанных с обеспечением качества продукции при ее производстве.

Конспект лекций предназначен для студентов образовательной программы  6В07513 – Метрология

Рецензенты:

Ешанкулов А.А. . – к.т.н., доцент кафедры «СиС»

Бейсеев С.А.– директор ФШТ РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Конспект лекций рекомендован к изданию Учебно-методическим советом ЮКУ  им. М. Ауэзова, протокол №___ от  «___» _______ 202___г.

© Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова, 2022 г.

Содержание

| 1. | Введение. Цель и задачи дисциплины. Основные понятия и определения в сфере методов и средств контроля и управления | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Международная система единиц. Основные единицы. Производные единицы | 10 |
| 3. | Классификация средств измерений. Классификация средств измерений по конструктивному исполнению. | 16 |
| 4. | Погрешности измерений и характеристики средств измерений, Градуировочная характеристика | 19 |
| 5. | Основы теории погрешностей. Общие положения. Нормальный закон распределения. | 26 |
| 6. | Характеристики средств измерений. Статические характеристики | 32 |
| 7. | Характеристики погрешностей. Классы точности | 34 |
| 8. | Выявление промахов. Систематические погрешности. Случайные погрешности. | 38 |
| 9. | Суммарные погрешности. Правила округления | 42 |
| 10. | Доверительные интервалы и погрешности погрешностей. Погрешность арифметического среднего | 45 |
| 11. | Погрешность систематической погрешности. Погрешность среднего квадратического отклонения. Необходимое число измерений | 47 |
| 12. | Динамические погрешности средств измерений. Передаточные функции. Частотные характеристики | 50 |
| 13. | Погрешности прямых многократных измерений. Порядок оценки. | 56 |
| 14. | Порядок оценки погрешностей классическим методом. Порядок оценки погрешностей по МИ 2083. | 59 |
| 15. | Построение и применение датчиков. Классификация датчиков. Параметрические датчики | 62 |
| 16. | Реостатные датчики. Датчики контактного сопротивления. Тензорезисторные датчики | 66 |
| 17. | Динамика термочувствительных датчиков. Исходные данные. Скачкообразное изменение температуры. Линейное изменение температуры | 72 |
| 18. | Основные соотношения при исследовании чувствительности. Основные соотношения при исследовании линейности. Неравновесные токовые мостовые измерительные схемы | 79 |
| 19. | Линейность потенциальных мостовых схем. | 83 |
| 20. | Датчик в первом плече. Датчик во втором плече. Датчик в третьем плече. Датчик в четвертом плече | 86 |
| 21. | Примеры использования равновесных мостовых измерительных схем | 89 |
| 22. | Аналоговые электромеханические приборы | 92 |
| 23. | Приборы сравнения | 96 |
| 24. | Аналоговые электронные приборы | 101 |
| 25. | Цифровые измерительные приборы | 105 |
| 26. | Измерительно-компьютерные системы . | 108 |
| 27. | Измерение электрических напряжений | 111 |
| 28. | Измерение электрических сопротивлений | 114 |
| 29. | Измерение температуры | 116 |
| 30. | Измерение весовых величин | 119 |

Лекция 1

Тема: Введение. Цель  и  задачи дисциплины. Основные понятия и определения в сфере методов и средств контроля и управления

План:

- История метрологии

- Основные понятия Метрологии

- Основные задачи метрологии

- Терминология метрологии

Метрология ведёт свою историю с античных времён. Термин «метрология» образован из двух греческих слов: «метрон» – мера и «логос» – учение. В дословном переводе «метрология» – это учение о мерах или, как принято определять в настоящее время это понятие, – наука об измерениях. Ранние формы метрологии заключались в установлении местными властями простых произвольных стандартов, зачастую основанных на простых практических измерениях, например длина руки. Самые ранние стандарты были введены для таких величин, как длина, вес и время, это делалось для упрощения коммерческих сделок, а также регистрации человеческой деятельности.

Новое значение метрология обрела в эпоху промышленной революции, она стала совершенно необходима для обеспечения массового производства.

Исторически важные этапы в развитии метрологии:

- XVIII век — установление эталона метра (эталон хранится во Франции, в Музее мер и весов; в настоящее время является в большей степени историческим экспонатом, нежели научным инструментом);

- 1832 год — создание Карлом Гауссом абсолютных систем единиц;

- 1875 год — подписание международной Метрической конвенции;

- 1960 год — разработка и установление Международной системы единиц (СИ);

- XX век — метрологические исследования отдельных стран координируются Международными метрологическими организациями.

Вехи отечественной истории метрологии:

- присоединение к Метрической конвенции;

- 1893 год — создание Д. И. Менделеевым Главной палаты мер и весов (современное название: «Научно-исследовательский институт метрологии им. Менделеева»);

Всемирный день метрологии отмечается ежегодно 20 мая. Праздник учрежден Международным Комитетом мер и весов (МКМВ) в октябре 1999 года, на 88 заседании МКМВ.

Метрология — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. В практической жизни человек сталкивается с измерениями каждый день. С незапамятных времен измеряют такие величины как длина, время и масса. Измерения имеют первостепенное значение для торговли, учета материальных ресурсов, планирования, для обеспечения качества продукции, совершенствования технологий, медицины. Метрология играет важную роль для прогресса технологий и должна развиваться темпами, опережающими другие области науки и техники, так как для каждой из них точные измерения являются одним из основных путей совершенствования. Предметом метрологии является извлечение количественной информации о свойствах объектов с заданной точностью и достоверностью. Средством метрологии является совокупность измерений и метрологических стандартов, обеспечивающих требуемую точность.

Метрология состоит из трех разделов:

Теоретическая метрология — раздел метрологии, предметом которого является разработка фундаментальных основ метрологии.

Законодательная метрология — раздел метрологии, предметом которого является установление обязательных технических и юридических требований по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимости точности измерений в интересах общества.

Практическая (прикладная) метрология — раздел метрологии, предметом которого являются вопросы практического применения разработок теоретической метрологии и положений законодательной метрологии.

К основным задачам метрологии согласно РМГ 29-99 относят: установление единиц физических величин, государственных эталонов и образцовых средств измерений;

- разработку теории, методов и средств измерений и контроля;

- обеспечение единства измерений;

- разработку методов оценки погрешностей, состояния средств

- измерения и контроля;

- разработку методов передачи размеров единиц от эталонов или

- образцовых средств измерений рабочим средствам измерений.

- создание общей теории измерений;

- образование единиц физических величин и систем единиц;

- разработка и стандартизация методов и средств измерений, методов определения точности измерений, основ обеспечения единства измерений и единообразия средств измерений (так называемая «законодательная метрология»)

- создание эталонов и образцовых средств измерений, поверка мер и средств измерений. Приоритетной подзадачей данного направления является выработка системы эталонов на основе физических констант.

В метрологии используются следующие основные понятия и определения:

физическая величина — одно из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них;

измеряемая физическая величина — физическая величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной целью измерительной задачи;

единица измерения физической величины — физическая величина фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное 1, применяемая для количественного выражения однородных с ней физических величин;

система единиц физических величин — совокупность основных и произвольных единиц физических величин, образованная в соответствии с принципами для заданной системы физических величин;

размер физической величины — количественная определенность физической величины, присущая конкретному материальному объекту, системе, явлению или процессу. Предполагается, что размер физической величины существует объективно (вне зависимости от того измеряем мы эту величину или нет);

значение физической величины — выражение размера физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц. Конкретное значение физической величины является результатом ее измерения;

истинное значение физической величины — значение физической величины, которое идеальным образом характеризует в качественном и количественном отношении соответствующую физическую величину;

действительное значение физической величины — значение физической величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него. Например, при поверке некоторого (испытуемого) вольтметра его показания сравнивают с показаниями более точного (образцового) вольтметра. В этом случае показания образцового вольтметра принимают за действительное значение напряжения;

измерение физической величины — совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины (установление значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств);

результат измерения физической величины — значение величины, полученное путем ее измерения – установленное значение величины, характеризующей свойство физического объекта, представляемое действительным числом с принятой размерностью (размерность определяется выбранной единицей измерений);

точность измерений — одна из характеристик измерения, отражающая близость к нулю погрешности результата измерения;

мера точности — погрешность результата измерения — отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины (истинное значение величины неизвестно, его применяют только в теоретических исследованиях, на практике используют действительное значение);

средство измерений — техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

мера физической величины — средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью;

метрологическая характеристика средства измерений — характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений и на его погрешность;

метрологическое обеспечение измерений — деятельность, направленная на создание эталонных средств измерений, а также разработку и применение метрологических правил и норм, обеспечивающих требуемое качество измерений;

метрологическая аттестация средства измерений — признание метрологической службой узаконенным для применения средства измерений единичного производства (или ввозимого единичными экземплярами из-за границы) на основании тщательных исследований его свойств;

поверка средств измерений — установление органом государственной метрологической службы (или другими официально уполномоченным органом, организацией) пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Термин «метрология» как образован

2. Метрология состоит из трех разделов

3. Мера физической величины

Лекция 2

Тема: Международная система единиц. Основные единицы. Производные единицы

План:

- Международная система единиц

- Основные единицы

- Производные единицы

- Достоинства Международной системы единиц

1. Унификация единиц измерений, получившая с созданием метрической системы мощный импульс, в дальнейшем сменилась появлением и распространением многочисленных и разнообразных систем единиц. В начале XX века насчитывалось едва ли не два десятка различных систем единиц. Назовем некоторые из этих систем: СГС (сантиметр – грамм – секунда), электромагнитная система СГСМ, электростатическая система СГСЭ, практическая система МКС (метр – килограмм – секунда), система МКСА (метр – килограмм – секунда – ампер) и т. д. Проблема унификации единиц снова стала актуальной.

Вопрос о создании единой Международной системы единиц впервые был поднят еще в 1913 г. на V Генеральной конференции по мерам и весам (ГКМВ), но практические работы в этой области начались лишь в середине XX века.

В 1948 г. на IX ГКМВ было рассмотрено предложение о принятии Международной практической системы с основными единицами – метром, килограммом, секундой и одной из практических электрических единиц.

В 1954 г. на X ГКМВ было решено, что Международная система должна быть универсальна, т. е. охватывать все области измерений, и в качестве ее основных единиц следует принять метр, килограмм, секунду, ампер, градус Кельвина и свечу (канделу).

Наконец, в 1960 г. XI ГКМВ приняла решение:

1) присвоить системе, основанной на шести основных единицах, наименование «Международная система единиц»;

2) установить международное сокращенное наименование этой системы «SI» (от начальных букв Sisteme International);

3) ввести таблицу приставок для образования кратных и дольных единиц.

Международная система продолжала совершенствоваться и развиваться. Так, была добавлена седьмая основная единица – моль (единица измерения количества вещества). Кроме того, наименование «градус Кельвина» было заменено наименованием «кельвин» и дало новое определение единице измерения времени (секунде).

В русской транскрипции Международная система единиц сокращенно называется СИ. В Советском Союзе (СССР) Международная система единиц введена как обязательная с 1 января 1982 г., и с этой же даты действовал ГОСТ 8.417–81.ГСИ. Единицы физических величин, замененный в настоящее время на ГОСТ 8.417–2002, введенный в действие с 1 сентября 2003 г.

Единицы СИ должны применяться во всей вновь разрабатываемой технической документации и в публикациях, а также в учебных процессах всех учебных заведений, в учебниках и в учебных пособиях. Оговорено применение и некоторых единиц, не входящих в СИ.

Стандарт не распространяется на единицы, применяемые в научных исследованиях и при публикациях их результатов, если в них не рассматриваются и не используются результаты измерений конкретных физических величин, а также на единицы величин, оцениваемых по условным шкалам (например, шкалы твердости Роквелла и Виккерса, светочувствительности фотоматериалов и др.).

В настоящее время Международную систему составляют следующие единицы величин:

1) семь основных;

2) производные единицы;

3) двадцать абсолютных и десять относительных внесистемных единиц, допускаемых к применению наравне с единицами СИ;

4) восемь внесистемных единиц, временно допускаемых к применению.

Основные единицы Международной системы СИ приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1 - Основные единицы СИ

| Величина |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме нование |  | Размер ность | Наименование | Обозначение |  |  |  | Определение |
|  |  |  |  | междуна родное |  | рус ское |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Длина |  | L | метр | m |  | м |  | Метр есть длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 1/299 792 458 s XVII ГКМВ (1983 г.), Резолюция 1 |
| Масса |  | M | килограмм | kg |  | кг |  | Килограмм есть единица массы, равная массе международного прототипа кило- грамма I ГКМВ (1889 г.) и III ГКМВ (1901 г.) |
| Время |  | T | секунда | s |  | с |  | Секунда есть время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уров- нями основного состояния атома цезия-133 XIII ГКМВ (1967 г.), Резолюция I |
| Электрический ток (сила электри ческого тока) | I |  | ампер | A | А |  | Ампер есть сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум парал- лельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 m один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 m силу взаи- модействия, равную 2·10-7 N МКМВ (1946 г.), Резолюция 2, одобренная IX ГКМВ (1948 г.) |  |  |
| Термодинамическая тем пература | Θ |  | кельвин | K | К |  | Кельвин есть единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части термо- динамической температуры тройной точки воды XIII ГКМВ (1967 г.), Резолюция 4 |  |  |

| Количество вещества | N | моль | mol | моль | Моль есть количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 kg. При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицам или специфицированными группами частиц XIV ГКМВ (1971 г.), Резолюция 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила света | J | кандела | cd | кд | Кандела есть сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540·1012 Hz, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет1/683 XVI ГКМВ(1979 г.), Резолюция 3 |

Примечания - Кроме термодинамической температуры (обозначение Т), допускается применять также температуру Цельсия (обозначение t), определяемую выражением t = T–T0, где T0 = 273,15 К. Термодинамическую температуру выражают в кельвинах, температуру Цельсия – в градусах Цельсия. По размеру градус Цельсия равен кельвину. Градус Цельсия – это специальное на- именование, используемое в данном случае вместо наименования «кельвин». - Интервал или разность термодинамических температур выражают в кельвинах. Интервал или разность температур Цельсия допускается выражать как в кельвинах, так и в градусах Цельсия. Обозначение Международной практической температуры в Международной температурной шкале 1990 г., если ее необходимо отличить от термодинамической температуры, образуют путем добавления к обозначению термодинамической температуры индекса «90» (например, Т90 или t90)

| Количество вещества | N | моль | mol | моль | Моль есть количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 kg. При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицам или специфицированными группами частиц XIV ГКМВ (1971 г.), Резолюция 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила света | J | кандела | cd | кд | Кандела есть сила света в заданном направ- лении источника, испускающего монохро- матическое излучение частотой 540·1012 Hz, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет1/683 XVI ГКМВ(1979 г.), Резолюция 3 |
| Примечания - Кроме термодинамической температуры (обозначение Т), допускается применять также температуру Цельсия (обозначение t), определяемую выражением t = T–T0, где T0 = 273,15 К. Термодинамическую температуру выражают в кельвинах, температуру Цельсия – в градусах Цельсия. По размеру градус Цельсия равен кельвину. Градус Цельсия – это специальное на- именование, используемое в данном случае вместо наименования «кельвин». - Интервал или разность термодинамических температур выражают в кельвинах. Интервал или разность температур Цельсия допускается выражать как в кельвинах, так и в градусах Цельсия. Обозначение Международной практической температуры в Международной температурной шкале 1990 г., если ее необходимо отличить от термодинамической температуры, образуют путем добавления к обозначению термодинамической температуры индекса «90» (например, Т90 или t90) 5. Производные единицы. Примеры производных единиц СИ, образованных с использованием основных единиц СИ, приведены в табл. 1.2. Примеры производных единиц СИ, имеющих специальное название, приведены в табл. 1.3. |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.1

Таблица 1.2  - Примеры производных единиц СИ, наименования которых образованы из наименований основных единиц

| № | Измеряемая величина |  | Единица |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование |  |  | Обозначение |  |
|  |  |  |  |  |  | международное | русское |
| 1 | Площадь |  | квадратный метр |  |  | m2 | м2 |
| 2 | Скорость |  | метр в секунду |  |  | m/s | м/с |
| 3 | Ускорение |  | метр на секунду в квадрате |  |  | m/s2 | м/с2 |
| 4 | Плотность |  | килограмм на кубический метр |  |  | kg/m3 | кг/м3 |
| 5 |  | Плотность Электрического тока |  | ампер на квадратный метр | A/m2 |  | А/м2 |
| 6 |  | Напряженность магнитного поля |  | ампер на метр | A/m |  | А/м |
| 7 |  | Молярная концентрация компонента | моль на кубический метр |  |  | mol/m3 | моль/м3 |
| 8 |  | Яркость | кандела на квадратный метр |  |  | cd/m2 | кд/м2 |

Таблица 1.3 - Примеры производных единиц СИ, имеющих специальные наименования

| № п/п | Измеряемая величина | Единица |  |  | Выражение че рез основные единицы СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Обозначение |  |  |
|  |  |  | международное | русское |  |
| 1 | Частота | герц | Hz | Гц | s-1 |
| 2 | Сила, вес | ньютон | N | Н | m·kg·s2 |
| 3 | Давление | паскаль | Pa | Па | m-1·kg·s2 |
| 4 | Количествоэлектричества | кулон | C | Кл | s·A |
| 5 | Электрическое напряжение | вольт | V | В | m2·kg·s-3·A-1 |
| 6 | Электрическая емкость | фарад | F | Ф | m-2·kg-1·s4·A2 |
| 7 | Электрическое сопротивление | ом | Ω | Ом | m2·kg·s-3·A-2 |

| 8 | Индуктивность | генри | H | Гн | m2·kg·s-2·A-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Плоский угол | радиан | rad | pад | m·m-1=1 |
| 10 | Телесный угол | стерадиан | sr | cр | m2·m-2=1 |

Таблица 1.4 - Примеры производных единиц СИ, наименования которых образованы е использованием наименований, приведенных

| № п/п | Измеряемая величина | Единица |  |  | Выражение через основные единицы СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Обозначение |  |  |
|  |  |  | международное | русское |  |
| 1 | Момент силы | Ньютон метр | N·m | Н·м | m2·kg·s-2 |
| 2 | Динамическая вязкость | Паскаль секунда | Pa·s | Па·с | m-1·kg·s-1 |
| 3 | Плотность заряда (пространственная) | кулон на куби- ческий метр | C/m3 | Кл/м3 | m-3·s·A |
| 4 | Электрическое смещение | кулон на ква- дратный метр | C/m2 | Кл/м2 | m-2·s·A |
| 5 | Напряженность электрического поля | вольт на метр | V/m | В/м | m·kg·s-3·A-1 |
| 6 | Диэлектрическая проницаемость | фарад на метр | F/m | Ф/м | m-3·kg-1·s4·A-2 |
| 7 | Магнитная проницаемость | генри на метр | H/m | Гн/м | m·kg·s-2·A-2 |

  - Достоинства Международной системы единиц.

В заключение отметим ряд достоинств Международной системы единиц (СИ).

СИ – универсальна. Она охватывает почти все области физических явлений и почти все отрасли народного хозяйства.

Построение СИ отвечает современному уровню метрологии − оптимальный выбор основных единиц и, в частности, их числа и размеров, согласованность (когерентность) производных единиц, образование кратных и дольных единиц посредством десятичных приставок и некоторые другие положения.

Международной системе присуща достаточная гибкость. Она допускает применение и некоторого числа внесистемных единиц. Это живая и развивающаяся система. Так, например, число основных единиц сравнительно недавно увеличено с шести до семи и может быть еще увеличено, если это будет необходимо для охвата какой-либо дополнительной области явлений.

В будущем не исключено также смягчение некоторых действующих в СИ регламентирующих правил. Международная система призвана стать повсеместно применяемой единственной системой единиц физических величин.

Унификация единиц представляет давно назревшую необходимость. Уже сейчас СИ принята в большинстве стран мира и сделала ненужным многочисленные системы единиц, котировавшиеся еще несколько десятилетий назад. Международная система единиц признана многими влиятельными международными организациями, включая Организацию Объединенных Наций (ООН).

Среди признавших СИ – Международная организация по стандартам (ИСО), Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ), Международная электротехническая комиссия (МЭК), Международный союз фундаментальной и прикладной физики и др.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

- Международная система единиц

- Основные единицы

- Производные единицы

- Достоинства Международной системы единиц

Лекция 3

Тема: Классификация средств измерений. Классификация средств измерений по конструктивному исполнению.

План:

- Классификация средств измерений

- Мера физической величины

- Измерительно-вычислительный комплекс

Средством измерений называется техническое средство (или их комплекс), используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические характеристики. В отличие от таких технических средств, как индикаторы, предназначенных для обнаружения физических свойств (компас, лакмусовая бумага, осветительная электрическая лампочка), средства измерений позволяют не только обнаружить физическую величину, но и измерить её, т.е. сопоставить неизвестный размер с известным.

Другими отличительными признаками средств измерений являются, во-первых, «умение» хранить (или воспроизводить) единицу физической величины; во-вторых, неизменность размера хранимой единицы. Если же размер единицы в процессе измерений изменяется более чем установлено нормами, то с помощью такого средства невозможно получить результат с требуемой точностью. Отсюда следует, что измерять можно только тогда, когда техническое средство, предназначенное для этой цели, может хранить единицу, достаточно неизменную по размеру (во времени).

Средства измерений можно классифицировать по двум признакам: конструктивное исполнение; метрологическое назначение.

По конструктивному исполнению средства измерений подразделяются на меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, измерительные системы (комплексы).

Мера физической величины – средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью.

Различают меры: однозначные (гиря 1 кг, калибр, конденсатор постоянной ёмкости); многозначные (масштабная линейка, конденсатор переменной ёмкости); наборы мер (набор гирь, набор калибров). Набор мер, конструктивно объединённых в единое устройство, в котором имеются приспособления для их соединения в различных комбинациях, называется магазином мер. Примером такого набора может быть магазин электрических сопротивлений, магазин индуктивностей. Сравнение с мерой выполняется с помощью специальных технических средств – компараторов (рычажные весы, измерительный мост и т.д.).

К однозначным мерам можно отнести стандартные образцы (СО). Существуют стандартные образцы состава и стандартные образцы свойств.

Стандартный образец свойств или состава вещества (материала) – стандартный образец с установленными значениями величин, характеризующих свойства или состав веществ и материалов.

Измерительный преобразователь – техническое средство с нормированными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших пре- образований, индикации или передачи. Принцип его действия основан на различных физических явлениях.

По характеру преобразования различают аналоговые, аналого- цифровые преобразователи (АЦП), преобразующие непрерывную величину в числовой эквивалент, цифроаналоговые преобразователи (ЦАП), выполняющие обратное преобразование.

По месту в измерительной цепи преобразователи разделяют на первичный (сенсор, чувствительный элемент), на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина; промежуточный, включённый в измерительную цепь после первичного; преобразователи, предназначенные для масштабного преобразования, т.е. для изменения значения величины в некоторое число раз; передающие и др.

К измерительным преобразователям можно отнести преобразователи переменного напряжения в постоянное, измерительные транс- форматоры напряжения и тока, делители тока, напряжения, усилители, компараторы, термопару и др. Измерительные преобразователи входят в состав какого-либо измерительного прибора, измерительной уста- новки, измерительной системы или применяются вместе с каким-либо средством измерений.

Датчик – конструктивно обособленный первичный преобразователь, от которого поступают измерительные сигналы (он «даёт» ин- формацию).

Датчик может быть вынесен на значительное расстояние от средства измерений, принимающего его сигналы. В области аналитических измерений иногда применяют термин «детектор».

Пример: датчики запущенного метеорологического радиозонда передают измерительную информацию о температуре, давлении, влажности и других параметрах атмосферы.

Измерительный прибор (ИП) – средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне.

По способу индикации значений измеряемой величины измерительные приборы разделяют на показывающие и регистрирующие. По действию измерительные приборы разделяют на интегрирующие и суммирующие. Различают также приборы прямого действия и приборы сравнения, аналоговые и цифровые приборы, самопишущие и печатающие приборы

Измерительная установка (ИУ) – совокупность функционально объединённых мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенная для измерений одной или нескольких физических величин и расположенная в одном месте, например, установка для измерения характеристик транзистора, установка для измерения мощности в трёхфазных цепях и др.

Измерительная машина (ИМ) – измерительная установка крупных размеров, предназначенная для точных измерений физических величин, характеризующих изделие.

Примеры:

- Силоизмерительная машина.

- Машина для измерения больших длин в промышленном производстве.

- Делительная машина.

- Координатно-измерительная машина.

Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) – функционально объединённая совокупность средств измерений, ЭВМ и вспомогательных устройств, предназначенная для выполнения в составе измерительной системы конкретной измерительной задачи.

Измерительная система – совокупность функционально объединённых мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещённых в разных точках контролируемого объекта и т.п. с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях.

В зависимости от назначения измерительные системы разделяют на измерительные информационные, измерительные контролирующие, измерительные управляющие системы и др.

Измерительную систему, перестраиваемую в зависимости от изменения измерительной задачи, называют гибкой измерительной системой (ГИС).

Примеры:

- Измерительная система теплоэлектростанции, позволяющая получать измерительную информацию о ряде физических величин в разных энергоблоках. Она может содержать сотни измерительных каналов.

- Радионавигационная система для определения местоположения различных объектов, состоящая из ряда измерительно-вычислительных комплексов, разнесённых в пространстве на значительное расстояние друг от друга.

- Измерительное устройство  часть измерительного прибора (установки или системы), связанная с измерительным сигналом и имеющая обособленную конструкцию и назначение.

- Пример: измерительным устройством может быть названо регистрирующее устройство измерительного прибора (включающее ленту для записи, лентопротяжный механизм и пишущий элемент), измери- тельный преобразователь.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Мера физической величины

2. Измерительное устройство

3. Измерительно-вычислительный комплекс

Лекция 4

Тема: Погрешности измерений и характеристики средств измерений, Градуировочная характеристика

План:

1. Погрешности измерений

2. Абсолютная погрешность

3. Приведённой погрешностью средства измерения

Методы и технические средства не являются идеальными, а органы восприятия экспериментатора не могут идеально воспринимать показания приборов. Поэтому после завершения процесса измерения остаётся некоторая неопределённость в наших знаниях об объекте измерения, т.е. получить истинное значение ФВ невозможно. Остаточная неопределённость наших знаний об измеряемом объекте может характеризоваться различными мерами неопределённости. В теории измерений мерой неопределённости результата измерения является погрешность результата наблюдения. Более подробно погрешности измерений рассматриваются в курсе «Метрология, стандартизация, сертификация». Ниже будут приведены лишь основные сведения о них.

Под погрешностью результата измерения, или просто погрешностью измерения, понимается отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой физической величины. Записывается это следующим образом:

∆=X изм -X ,                 (4.1)

где Хизм – результат измерения;

X – истинное значение ФВ.

Однако, поскольку истинное значение ФВ остаётся неизвестным, то неизвестна и погрешность измерения. Поэтому на практике имеют дело с приближёнными значениями погрешности или с так называемыми их оценками. В формулу для оценки погрешности подставляют вместо истинного значения ФВ её действительное значение. Таким образом, формула для оценки погрешности имеет следующий вид:

∆=Хизм-ХД ,                  (4.2)

где Xд – действительное значение ФВ.

Каковы же основные причины возникновения погрешности? Можно выделить четыре основные группы погрешностей измерения:

- погрешности, вызванные методиками выполнения измерения

(погрешность метода измерения);

- погрешность средств измерения;

- погрешность органов чувств наблюдателей (субъективные погрешности);

- погрешности, обусловленные влиянием условий измерения. Все эти погрешности дают суммарную погрешность измерения.

В метрологии принято разделять суммарную погрешность измерения на две составляющие – случайную и систематическую погрешности.

Случайная погрешность измерения – составляющая погрешности результатов измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) в повторных наблюдениях, проведённых с одинаковой тщательностью одной и той же неизменяющейся (детерминированной) ФВ.

Систематическая погрешность измерения – составляющая по- грешности результата измерения, остающаяся постоянной или же закономерно изменяющаяся при повторных наблюдениях одной и той же неизменяющейся ФВ.

В общем случае в результатах измерения всегда присутствуют эти обе составляющие. На практике часто бывает так, что одна из них значительно превышает другую. В этих случаях меньшей составляющей пренебрегают. Например, при измерениях, проводимых с помощью линейки или рулетки, как правило, преобладает случайная составляющая погрешности, а систематическая – мала, ею пренебрегают. Случайная составляющая в этом случае объясняется следующими основными причинами:

- неточностью (перекосом) установки рулетки (линейки);

- неточностью установки начала отсчёта;

- изменением угла наблюдения;

- усталостью глаз;

- изменением освещённости.

Систематическая погрешность возникает из-за несовершенства метода выполнения измерения, погрешностей СИ, неточного знания математической модели измерения, из-за влияния условий, погрешностей градуировки и поверки СИ, личных причин.

Поскольку случайные погрешности результатов измерения являются случайными величинами, в основе их обработки лежат методы теории вероятностей и математической статистики.

Кроме случайной и систематической погрешностей измерения различают так называемую грубую погрешность измерения. Иногда в литературе эту погрешность называют промахом. Грубая погрешность результата измерения – это такая погрешность, которая значительно превышает ожидаемую.

Как уже отмечалось, в общем случае проявляются одновременно обе составляющие суммарной погрешности измерения – случайная и систематическая, поэтому

∆=∆+∆сист                  (4.3)

где ∆ – суммарная погрешность измерения, она может быть представлена, в виде суммы;

∆ – случайная составляющая погрешности измерения,

∆сист- систематическая составляющая погрешности измерения.

Различают также абсолютные и относительные погрешности.

Абсолютная погрешность – погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины. Например, погрешность измерения массы в 5кг– 0,0001 кг. Она обозначается ∆. Данная погрешность может быть как отрицательной, так и положительной. Как правило, она позволяет определить интервал возможных значений измеряемой величины и не позволяет судить о точности измерений. Например, абсолютная погрешность измерения длины составила ±0,5 м.  Если измерялось рас- стояние между поверхностями Земли и Луны в какой-либо момент времени, то это точное измерение, а если измерялась длина стола- точность измерения была крайне низка. Поэтому для характеристики точности измерений удобно применять относительную погрешность.

Относительная погрешность – это безразмерная величина, определяющаяся отношением абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой ФВ. Как правило, она выражается в процентах (%). Относительная погрешность обозначается δ и определяется следующим образом:

δ=∆ХД∙100%=Хизм-ХДХД∙100%              (4.4)

Точностью измерения называется величина, обратная относительной погрешности.

Поскольку значение Хд близко к Хизм (очень мало отличается от него), то на практике обычно принимается

δ=∆ХД∙100%.            (4.5)

Приведённой погрешностью средства измерения по входу γx или  выходу γy называют отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению входного XN или выходного YN сигнала. Вычисление погрешности по входу (выходу) проводят по формулам:

γX=∆XN∙100% ,  γY=∆YN∙100%       (4.6), (4.7)

Обычно в качестве нормирующего значения используется диапазон измерений преобразователя (Хв – Хн) или соответствующий ему диапазон измерений выходного сигнала (Yв – Yн).

Приведённая погрешность не позволяет судить о точности измерений, поскольку на точность измерения в данном случае влияет ещё диапазон измерения.

Чрезвычайно важными для применения измерительных устройств и правильной оценки погрешности измерений, получаемой при их использовании, являются сведения о зависимости погрешности от значения измерительной величины в пределах диапазона измерений, а также сведения об изменениях этой погрешности под действием влияющих величин.

Зависимость погрешности от значения измеряемой величины определяется принятой конструкцией (схемой) и технологией изготовления измерительного устройства. Для рассмотрения этих зависимостей удобно использовать понятие номинальной и реальной статической характеристики измерительного устройства.

Градуировочная характеристика - зависимость между значениями величин на входе и выходе средства измерений, полученная экспериментально. Зависимость выходной величины средства измерения от величины на входе в статическом режиме называется статической характеристикой.

Номинальной (или идеальной) статической характеристикой (НСХ) называется характеристика, которая приписана измерительному устройству данного типа, указанная в его паспорте и используется при выполнении с его помощью измерений.

Реальной статической характеристикой (РСХ) называется характеристика, которой обладает конкретный экземпляр измерительного устройства данного типа. Статические характеристики называют иначе функциями преобразования.

Из-за несовершенства конструкций и технологий изготовления измерительных устройств РСХ отличается от НСХ. Это отличие и определяет природу погрешностей данного измерительного устройства. Отклонения реальной характеристики от номинальной различны и зависят от значений измеряемой величины по всей шкале. По этому при знаку погрешности принято разделять на аддитивную, мультипликативную, линейности и гистерезиса.

Аддитивной погрешностью, или «погрешностью нуля» измерительного устройства (получаемой путём сложения), называется п грешность, которая остаётся постоянной при всех значениях измеряемой величины.

На рисунке 1.2, а показана величина, где реальная характеристика несколько смещена относительно номинальной, т.е. выходной сигнал измерительного устройства при всех значениях X будет больше или меньше на одну и ту же величину, чем он должен быть, в соответствии с НСХ. Если аддитивная погрешность является систематической, то она может быть устранена.

Рис. 1.2. Cтатические характеристики средств измерения

Для этого в измерительных устройствах имеется специально настроенный узел (корректор) нулевого значения выходного сигнала. Но если аддитивная погрешность случайная, то её нельзя исключить, а РСХ смещается по отношению к НСХ во времени произвольным образом. При этом для реальной характеристики можно определить некоторую полосу (рис. 1.2, б), ширина которой остаётся постоянной при всех значениях измеряемой величины. Возникновение случайной аддитивной погрешности обычно вызвано трением в опорах, контактными сопротивлениями, дрейфом нуля, шумом и фоном измерительных устройств.

Мультипликативной погрешностью (получаемой путём умножения), или «погрешностью чувствительности» измерительных устройств, называется погрешность, которая линейно возрастает (или убывает) с увеличением измеряемой величины. Это хорошо просматривается на рис. 1.2, в. При случайной, мультипликативной погрешности, на реальной функции она представляется некоторой угловой полосой (рис. 1.2, г).

Причинами мультипликативных погрешностей являются изменения коэффициентов преобразования отдельных элементов и узлов измерительных устройств.

На рисунке 1.2, д показано взаимное расположение номинальной и реальной функций преобразования измерительных устройств. Это бывает в случае, когда отличие этих функций вызвано нелинейными эффектами. В таких случаях эту погрешность называют погрешностью линейности, а причины её могут быть связаны с несовершенством электронных элементов в технологии их изготовления и их нелинейных собственных характеристик.

Наиболее затруднительной является погрешность гистерезиса (в переводе с греческого языка – запаздывание) или погрешность обратного хода, выражающаяся в несовпадении РСХ измерительного устройства при увеличении (прямой ход) и уменьшении (обратный ход) измеряемой величины (рис. 1.2, е).

Причинами гистерезиса являются: люфт, сухое трение в механических узлах, гистерезисный эффект в ферромагнитных материалах, внутреннее трение в материалах пружин, явление упругого последействия в упругих чувствительных элементах, явление поляризации в электрических, пьезоэлектрических и электрохимических элементах и т.д.

Существенным при этом является тот факт, что форма получаемой петли реальной функции преобразования зависит от предыстории, а именно от значения измеряемой величины, при котором после постепенного увеличения последней начинается её уменьшение (на рис. 1.2, е это показано пунктирными линиями).

Если влияющие величины, вызывающие изменения положения и формы РСХ, при измерении не выявляются, то рассматриваемое явление определяется как невоспроизводимость и характеризует случайную погрешность измерительного устройства. При этом используют понятия «размах» и «вариация».

Размахом (непостоянством) R выходного сигнала измерительного преобразователя (показаний измерительного прибора) называется разность между наибольшим и наименьшим значениями выходного сигнала. Этот «размах» соответствует одному и тому же значению измеряемой величины, полученному при многократном и одностороннем подходе к этому значению, т.е. при постепенном увеличении или уменьшении измеряемой величины (только при прямом или только при обратном ходе).

Вариацией εy выходного сигнала измерительного преобразователя (показаний измерительного прибора) называют среднюю разность между значениями выходного сигнала, соответствующими одному и тому же значению измеряемой величины, полученными при многократном и двустороннем подходе к этому значению, т.е. при постепенном увеличении и последующем уменьшении измеряемой величины (иначе говоря, при прямом и обратном ходе).

Основная погрешность – это погрешность СИ, находящегося в нормальных условиях эксплуатации. Она возникает из-за неидеальности собственных свойств СИ и показывает отличие действительной функции преобразования СИ в нормальных условиях от номинальной.

Нормативными документами на СИ конкретного типа (стандартами, техническими условиями и др.) оговариваются нормальные условия измерений это условия измерения, характеризуемые совокупностью значений или областей значений влияющих величин, при которых изменением результата измерений пренебрегают вследствие малости. Среди таких влияющих величин наиболее общими являются температура и влажность окружающей среды, напряжение, частота и форма кривой питающего напряжения, наличие внешних электрических и магнитных полей и др. Для нормальных условий применения СИ нормативными документами предусматриваются:

- нормальная область значений влияющей величины (диапазон значений): температура окружающей среды – (20 ± 5) °С; положение прибора  – горизонтальное с отклонением от горизонтального ±2°; отно- сительная влажность – (65 ± 15)%; практическое отсутствие электриче- ских и магнитных полей, напряжение питающей сети – (220 ± 4,4) В, частота питающей сети – (50 ± 1) Гц и т.д.;

- рабочая область значений влияющей величины – область значений влияющей величины, в пределах которой нормируют дополнительную погрешность или изменение показаний средства измерений;

рабочие условия измерений – это условия измерений, при которых значения влияющих величин находятся в пределах рабочих областей. Например, для измерительного конденсатора нормируют дополнительную погрешность на отклонение температуры окружающего воздуха от нормальной. Для амперметра – изменение показаний, вы- званное отклонением частоты переменного тока от 50 Гц (значение частоты 50 Гц в данном случае принимают за нормальное значение частоты).

Дополнительная погрешность – составляющая погрешности СИ, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального её значения или вследствие её выхода за пределы нормальной области значений.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Случайная погрешность измерения

2. Дополнительная погрешность

3. Аддитивной погрешностью

Лекция 5

Тема: Основы теории погрешностей. Общие положения. Нормальный закон распределения.

План:

- Основы теории погрешностей

- Нормальный закон распределения.

- Распределения Стьюдента

1. На практике измерение той или иной величины проводят обычно один раз. Имеет ли ценность такое измерение и какова его погрешность? На первую часть вопроса ответ должен быть положительным, т. е. даже единичное измерение имеет определенную ценность. На вторую часть вопроса ответ будет неоднозначным. Имея паспорт прибора или результаты его исследования, невозможно сказать, какова погрешность единичного измерения. Можно лишь сказать, что она не более некоторой величины, определяемой классом точности этого прибора. Например, классу 0,05 соответствует погрешность не более

±0,05 % от верхнего предела шкалы, классу 0,02 соответствует погрешность не более ±0,02 % от верхнего предела шкалы и т. д. Отметим, что все сказанное правомерно, если методические и другие погрешности малы и ими можно пренебречь. Такое положение, когда известна лишь верхняя возможная граница погрешности, обычно допустимо и вполне приемлемо при проведении практических измерений. Если же этого недостаточно, то каждый раз необходимо проводить специальное исследование.

Целью такого исследования, как правило, бывает определение погрешности результата измерения и разделение этой погрешности на систематическую и случайную составляющие.

Кроме того, в ходе измерений могут появляться промахи (из-за которых появляются грубые погрешности), вызванные неверными действиями оператора или неисправностью измерительных устройств. Выявление и исключение промахов также является составной частью исследования.

Систематические и случайные погрешности в малой степени всегда присутствуют в самых точных измерениях. Появления грубых погрешностей почти всегда можно избежать, и их не следует допускать в качественной работе.

Систематические погрешности присущи измерительной системе и вызываются, как правило, рядом причин. Погрешность, вызванная какой-либо одной причиной, имеет один знак. Погрешности же, вызванные несколькими причинами, могут компенсировать друг друга. Систематические погрешности могут быть обусловлены используемым прибором, ошибочными действиями оператора, методом измерений, воздействием окружающей среды и т. д.

Случайные погрешности, получаемые при одинаковых или почти одинаковых условиях, обусловливаются механическими сотрясениями, случайными колебаниями температуры, вибрациями, помехами и т. д. В силу вероятностного характера случайных погрешностей они могут быть оценены статистическими методами. Некоторые из наиболее общих методов будут рассмотрены ниже.

Рассмотренные типы погрешностей (систематические и случайные) можно проиллюстрировать следующим примером (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Мишени, иллюстрирующие стрельбу с систематической погрешностью (а), со случайной погрешностью (б), с пренебрежимо малыми погрешностями (в)

Три человека делают по n выстрелов в мишень. Попадания первого стрелка оказались выше и правее «яблочка» (см. рис. 2.1, а). Отклонение среднего попадания от «яблочка» представляет собой систематическую погрешность. Эта погрешность могла быть вызвана неисправным прицелом, ветром, неправильным положением винтовки и т. д. Независимо от причины, такую п грешность можно избежать или сделать на нее поправку регулировкой прицела. Второй стрелок разбросал свои выстрелы по всему полю мишени (см.рис. 2.1, б). В этом случае выстрелы свободны от систематической погрешности (среднее попадание в центре «яблочка»), но имеют большие случайные погрешности. Эти погрешности могли быть вызваны порывами ветра, плохими патронами, низкой квалификацией стрелка и т. д. Независимо от причины, избежать такие погрешности введением поправки невозможно. Эти погрешности можно лишь учесть и описать статистическими методами.

Третий стрелок сделал все выстрелы точно в центр   мишени   (см. рис. 2.1, в). Этот случай представляет собой точную стрельбу, в которой отсутствуют систематические погрешности, промахи и имеется незначительная случайная погрешность.

Поскольку случайные погрешности имеют вероятностный характер, то они могут быть описаны как случайные величины. В связи с этим, прежде чем перейти к изучению случайных погрешностей и методов их определения, напомним кратко основные характеристики случайных величин.

Случайной величиной будем называть такую величину, которая в               результате опыта может принимать различные (случайные) числовые значения.

Различают случайные величины дискретные и непрерывные в зависимости от того, принимает случайная величина только определенные дискретные значения или может принимать любые значения в заданном интервале (или интервалах).

Случайные величины характеризуются законами распределения. При этом различают два вида законов: интегральный и дифференциальный.

Интегральный закон распределения или интегральная функция распределения случайной величины F(х) характеризует вероятность события того, что конкретная реализация случайной величины Х будет принимать значения, меньшие некоторой текущей величины х:

F(x)=P[X<x].                                      (2.1)

Интегральный закон распределения – это неубывающая функция, которая при значении х = –∞ равна нулю, а при х = +∞ равна единице         (т. е. F (–∞) = 0, F(+∞) = 1).

Интегральная функция распределения – самая универсальная характеристика случайной величины. Она существует для всех случайных величин, как дискретных, так и непрерывных, и полностью представляет случайную величину с вероятностной точки зрения.

Для непрерывной случайной величины с непрерывной и дифференцируемой функцией распределения можно найти дифференциальный закон распределения f(x), выраженный как

f (x) = F ʹ(x).                                        (2.2)

Эта функция называется также плотностью распределения вероятности непрерывной случайной величины. Функция f(x) неотрицательна и подчиняется условию

-∞+∞∙f (x) ∙ dx = 1 .                               (2.3)

Плотность вероятностей при нормальном законе распределения случайной величины х описывается соотношением.

fх=1σ0∙2π∙е-х-х22∙σ02

где σ0 – среднее квадратическое отклонение (СКО);

x – математическое ожидание.

Отметим, что объем выборки ограничен и вместо σ0   и  x0   на практике используются оценки СКО и сред него арифметического значения (соответственно  σ и x ). График функции f(x) приведен на рис. 2.2. При изменении x0 и постоянстве СКО вся кривая распределения плотности вероятностей перемещается вдоль оси абсцисс, не изменяя своей формы (рис. 2.2, а, кривые 1, 2, 3).

Параметр 0 характеризует форму кривой распределения плотности вероятностей и является количественным показателем степени рассеивания случайных величин около их математического ожидания. При уменьшении 0 и неизменности x0    кривая распределения вытягивается вдоль оси ординат, а при увеличении становится	более плоской	и	растягивается	вдоль	оси	абсцисс (рис. 2.2, б, кривые 1, 2, 3).

Рис. 2.2. Влияние параметров х0  (a) и  0(б) на вид функции f(x)

Интегральная функция распределения F(x) (для нормального закона) описывается соотношением

F(x)=1σ0∙2π∙-∞xe-x-x22σ02∙dx      (2.5)

где х, σ0, x02 - определены выше.

Интеграл, стоящий в правой части уравнения, не может быть сведен к элементарным функциям в конечном виде, однако может быть выражен через функцию Лапласа Ф(Т), называемую также интегралом вероятности:

F(x)=12∙ФТ                   (2,6)

где                                          Ф(T)=22π∙0Tet22∙dt           (2.7)

T=X-x0σ0                                 (2.8)

t=x-x0σ0                              (2.9)

Интеграл вероятности Ф(Т) табулирован, и его численные значения приведены табл. П.1.1, а на рис. 2.3 приведен график функции Ф(T).

Рис. 2.3. Интегральная функция Ф(T) для нормального закона распределения

Интеграл вероятности Ф(Т) – монотонная функция, обладающая следующими свойствами:

| Ф(–Т) = –Ф(Т), | (2.10) |
| --- | --- |
| Ф(+ ) = 1, | (2.11) |
| Р(Т) = Ф(–Т < t < +Т). | (2.12) |

Соотношение (2.12) означает, что с вероятностью Р(Т) случайная величина t не выйдет за пределы интервала ±Т. В теории погрешностей интервал от -Т до +Т обычно называют доверительным интервалом, а соответствующую ему вероятность Р(Т) – доверительной вероятностью. В дальнейшем доверительную вероятность будем обозначать Р.

Распределение Стьюдента. Плотность вероятностей φ(z) при распределении случайной величины z по закону Стьюдента описывается соотношением (2.13). Отметим, что закон распределения Стьюдента часто называют t-распределением, а величину φ(z) – соответственно плотностью вероятностей t-распределения.

φz=Гn2πn-1∙Гn-12∙1+z2n-1-2n           (2.13)

где Г(n) – гамма-функция

n – число случайных величин (аргумент).

Гn=0∞Un-1∙e-U∙dt       (2.14)

Приведенные в математических справочниках (см., например, [30]) таблицы значений гамма-функции обычно охватывают диапазон изменения аргумента n от 1 до 2, и там же дается порядок определения гамма-функции для других значений аргумента.

На рис. 2.4 приведены графики функции φ(z) для различных значений n. Кривые симметричны относительно оси ординат и по форме напоминают кривую нормального распределения, к которой они стремятся в пределе при n→∞. Площадь между каждой кривой и осью абсцисс при изменении аргумента от –∞ до +∞ равняется 1, т. е. вероятность попадания случайной величины z в бесконечно большой интервал равна единице.

Рис. 2.4. Дифференциальная функция φ(z) для различных значений n:

1 – нормальный закон распределения; 2 – закон распределения Стьюдента;

n – число измерений

Для оценки вероятности попадания случайной величины z в границы заданного доверительного интервала ±t с доверительной вероятностью Р необходимо проинтегрировать функцию φ(z) в заданных пределах:

P=φ-t<z<+t=-t+1φzdz=2∙0+1φzdz         (2.15)

Последняя форма записи интеграла с заменой пределов сделана из допущения, что функция φ(z) симметрична относительно начала координат. Численные значения t, носящие название коэффициентов Стьюдента, табулированы для конкретных значений Р и n и приводятся в справочниках.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Интегральный закон распределения

2. Распределение Стьюдента

Лекция 6

Тема: Характеристики средств измерений. Статические характеристики

План:

- Метрологические характеристики

- Неметрологические характеристики

- Статистические характеристики

Различают метрологические и неметрологические характеристики средств измерений (СИ).

Метрологические характеристики – это характеристики свойств средств измерений, влияющие на результаты измерений и на их погрешности. Нормируются метрологические характеристики СИ Государственными стандартами ГОСТ 8.009–84 и ГОСТ 8.508–84, а также методическими указаниями РД 50–453–84. Для каждого типа средств измерений устанавливаются свои метрологические характеристики.

Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативными документами, называются нормируемыми метрологическими характеристиками, а определяемые – экспериментально-действительными метрологическими характеристиками.

Неметрологические характеристики – это характеристики свойств средств измерений, не оказывающие прямого (непосредственного) влияния на результаты измерений и на их погрешности. К неметрологическим характеристикам СИ относятся, например, следующие: геометрические размеры и масса средства измерения, его цвет, наличие (или отсутствие) переносных ручек.

Ниже описываются нормируемые метрологические характеристики СИ. Для наглядности на рис. 3.1 приведена схема, позволяющая пояснить и оценить

искомые характеристики.

СИ

х	у

Рис. 3.1 Схема эксперимента:

СИ – средство измерения; х – измеряемая величина

(входная величина; входной сигнал); у – показание средства измерения

(выходная величина, выходной сигнал)

Различают статические и динамические свойства средств измерения. Статистические свойства средств измерения проявляются при измерении неизменных во времени величин или при измерении установившихся периодических процессов. Динамические свойства средств измерения проявляются при измерении изменяющихся во времени величин или при измерении неустановившихся периодических процессов. Статистические и динамические свойства средств измерения описывают соответственно статистические и динамические характеристики.

Статическая характеристика преобразования (функция преобразования) – функциональная зависимость между входной «x» и выходной «y» величинами:

y  f x.

Эта зависимость может выражать некоторый закон (или законы), которому подчиняется явление, положенное в основу работы средства измерения (СИ). Иногда выходная величина зависит не только от измеряемой величины x, но и от ряда других воздействующих на СИ факторов z1, z2, …zn, являющихся помехами и искажающих результат измерения. В этом случае

y = f(x, z1, z2, …zn).

Очевидно, что воздействие на СИ посторонних факторов z1, z2, …zn необходимо устранить или уменьшить. Это достигается путем экранирования и изоляции СИ от воздействия помех, их компенсации, стабилизации и т. д.

Статические характеристики преобразования могут быть аналоговые и дискретные, без гистерезиса и с гистерезисом

Статические характеристики преобразования средств измерений:

а – аналоговая без гистерезиса; б – аналоговая с гистерезисом;

в – дискретная без гистерезиса; г – дискретная с гистерезисом;

x0, x1, x2 – значения величины x, при которых величина y изменяется скачком

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Метрологические характеристики

2. Неметрологические характеристики

Лекция 7

Тема: Характеристики погрешностей. Классы точности

План:

- Погрешность средства измерений

- Класс точности средства измерений

Погрешность средства измерений – это разность между показанием средства измерений и истинным (действительным) значением измеряемой физической величины.

Для меры показанием является ее номинальное значение.

Поскольку истинное значение физической величины неизвестно, то на практике используют ее действительное значение.

Приведенное определение понятия «погрешность средства измерений» соответствует определению по РМГ 29–99.

Классификация погрешностей средств измерений (СИ) приведена на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Классификация погрешностей средств измерений

Статистические и динамические погрешности СИ могут быть определены следующим образом.

Статистические погрешности СИ – это погрешности средств измерений, возникающие при измерении неизменных во времени величин или установившихся периодических процессов. Статические погрешности детально рассмотрены в 4-й главе настоящего учебного пособия.

Динамические погрешности – это погрешности средств измерений, возникающие при измерении изменяющихся во времени величин или неустановившихся периодических процессов. Динамические погрешности детально рассмотрены в 6-й главе настоящего учебного пособия.

Погрешности грубые, систематические и случайные, а также количественные характеристики погрешностей (в том числе и погрешностей СИ) уже описаны во 2-й главе, в силу чего в данной главе учебного пособия не рассматриваются.

Класс точности средства измерений – это обобщенная характеристика средства измерений, выражаемая пределами его допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность.

Класс точности дает возможность судить о том, в каких пределах находится погрешность средств измерений этого класса, но не является непосредственным показателем погрешности измерений, выполняемых с помощью этих средств.

Класс точности может выражаться в форме абсолютных ∆, приведенных γ или относительных δ погрешностей в зависимости от характера изменения погрешностей в пределах диапазона измерений, а также от условий применения и назначения средств измерений конкретного вида (см. ГОСТ 8.401–80):

  a ,                                       (3.16)

  a  b  x,                         (3.17)

γ=∆XN∙100%≤±p        (3.18)

δ=∆x∙100%≤±p           (3.19)

δ=∆x∙100%≤∓c+dxkx-1∙%limx→∞               (3.20)

где х – значение измеряемой величины;

а, b – положительные числа, не зависящие от х;

xк – верхний предел шкалы;

хN – нормирующее значение, выраженное в тех же единицах, что и Δ (обычно хN = хк);

p, q, c, d – отвлеченные положительные числа, выбираемые из ряда 1⋅10n ; 1,5⋅10n ;

(1,6⋅10n ); 2⋅10n ; 2,5⋅10n ; (3⋅10n ); 4⋅10n ; 5⋅10n ; 6⋅10n ; (n = 1; 0; –1; –2; –3 и т. д.).

значения, указанные в скобках, не используют для вновь разрабатываемых средств измерений. В обоснованных случаях (см. ГОСТ 8.401–80) пределы допускаемой относительной основной погрешности устанавливают по более сложной формуле или в виде графика либо таблицы. Допускаемые основные и дополнительные погрешности приводятся в технических описаниях и формулярах средств измерений.

Кроме того, на циферблаты, шкалы, щитки и корпуса средств измерений наносятся условные обозначения классов точности.

Например, могут быть нанесены обозначения в виде 1,5; 1,5 или 0,02/0,01, что означает следующее:

1,5 – предел допускаемой приведенной основной погрешности определяется по формуле (3.18) и не превосходит ±1,5 % от верхнего предела измерения для рассматриваемого прибора (или диапазона измерения);

1,5 – предел допускаемой относительной основной погрешности определяется по формуле (3.19) и не превосходит ±1,5 % от значения измеряемой величины;

0,02/0,01 – предел допускаемой относительной основной погрешности определяется по формуле (3.20) и не превосходит

±0,02+0,01xkx-1∙%

от значения измеряемой величины. Правила построения и примеры обозначения классов точности приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Примеры построения и обозначения классов точности

| Форма выражения погрешности | Пример обозначения класса точности | Пределы допускаемой основной погрешности | Значение основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная ∆ | ±0,1 мм | Δ = ±0,1 мм | ±0,1 мм |
| Относительная δ | 1,5 | δ=±0,5 % | ±0,5 % от «х» |
| Относительная δ | 0,2/0,1 | δ=±0.2+0.1xkx-1% | ± δ % от «х» |
| Приведенная | 1,0 | γ=±1,0 % | ±1,0 % от «хК» |
| Приведенная | 2,5∪ | γ=±2,5 % | ± 2,5 % от длины шкалы или ее части |

В табл. 3.1 приняты следующие обозначения:

х – значение измеряемой величины или число делений, отсчитанных по шкале;

xk верхний предел шкалы.

Тот или иной класс точности присваивается средству измерений по результатам оценки статистической погрешности, полученной в ходе специального метрологического исследования искомого средства измерения (СИ). Порядок оценки статистических погрешностей СИ рассмотрен ниже в главе 4 настоящего учебного пособия.

Отметим еще раз, что класс точности устанавливает пределы допускаемой основной погрешности средства измерения (СИ). Основная погрешность СИ – это погрешность средства измерения в нормальных условиях эксплуатации. Дополнительная погрешность СИ – это погрешность средства измерения в условиях эксплуатации отличных от нормальных (в пределах рабочих условий эксплуатации). Нормальные и рабочие условия эксплуатации оговариваются в технической документации на каждый конкретный тип средства измерения.

Например, для универсального вольтметра В7-34 предусмотрены следующие нормальные и рабочие условия эксплуатации (табл. 3)

Таблица 3.2 - Условия эксплуатации универсального вольтметра В7-34

| Нормируемый параметр | Условия эксплуатации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормальные | Рабочие |
| Температура окружающего воз- духа, 0С(К) | От 18 до 22 (от 291 до 295) | От 5 до 40 (от 278 до 313) |
| Относительная влажность воздуха, % | 65±15 | До 95 |
| Напряжение питающей сети, В | 220,0±4,4 | 220±22 |
| Частота питающей сети, Гц | 50,0±0,5 | 50,0±0,5 |

Поверка средств измерений должна проводиться в нормальных условиях эксплуатации (см. табл. 3.2). Рабочие условия эксплуатации (см. табл. 3.2) должны соблюдаться при практическом использовании средств измерений. Дополнительные погрешности, возникающие при отличии условий эксплуатации от нормальных, выражаются обычно в дольных или кратных частях от основной погрешности. Соотношения, используемые для оценки дополнительных погрешностей, приводятся в инструкциях по эксплуатации конкретных типов средств измерений. Например, для универсального вольтметра В7-34 погрешность измерения в рабочих условиях для диапазона от 5 до 40 0С вычисляется по формуле

δ  δ0 1 0,1 / 20  t  ,                  (3.21)

где δ – относительная дополнительная погрешность вольтметра в рабочих условиях, %;

δ0– относительная основная погрешность вольтметра, определяемая его классом точности, %;

t – температура окружающего воздуха, 0С.

Формула (3.21) правомерна при всех режимах работы универсального вольтметра В7-34, за исключением измерения отношения двух постоянных напряжений.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Статистические погрешности СИ

2. Динамические погрешности

Лекция 8

Тема: Выявление промахов, Систематические погрешности, Случайные погрешности.

План:

- Выявление промахов

- Систематические погрешности

- Случайные погрешности

Выявление промахов необходимо провести до определения погрешностей измерений. Эта операция особенно целесообразна в том случае, если среди ряда измерений встречаются отдельные значения, резко отличные от других.

Промахи возникают, как правило, из-за неверных действий оператора, но могут также явиться результатом неисправности используемых средств измерений. Во всех случаях промахи не являются характеристикой измерений, и для избежания значительных искажений результатов их необходимо отбросить.

Для объективного решения вопроса о том, является ли промахом какой- либо результат измерения, применяются специальные методы. Наибольшее распространение получили два из них: метод (критерий) 3σ и табличный метод (критерий Смирнова–Греббса).

В основу метода 3σ («три сигма») положено допущение, что результаты однократных измерений x  могут отклоняться от их среднего арифметического значения x не более чем на 3σ. Если же какой-либо результат однократного измерения xпотклоняется от х более чем на 3σ, то xп – промах.

Метод  3σ универсален и может быть использован при любом законе распределения рассматриваемых величин. Если закон распределения рассматриваемых величин неизвестен, то метод 3σ формально применим, но при этом остается неизвестной доверительная вероятность, с которой выявляются промахи.

Рассмотрим для примера нормальное распределение. Известно, что при нормальном распределении случайных величин их рассеивание около арифметического среднего с вероятностью 0,997 не превосходит величины ±3σ. Этот вывод следует непосредственно из рассмотрения нормального закона распределения случайных величин. Иначе говоря, принято считать, что результаты, вероятность получения которых меньше 0,003, могут появиться только при наличии в ряду измерений промахов. Для обнаружения промахов по методу 3σ необходимо выполнить следующие операции:

1) подсчитать среднее арифметическое значение ряда измерений x  по формуле (4.1);

2) подсчитать среднее квадратическое отклонение σ по (4.2);

3) найти по абсолютной величине разность А между предполагаемым промахом xп и средним арифметическим значением ряда измерений.

A = |xп– x   |;                                              (4.3)

4) провести сравнение полученной величины А с 3σ. Если выполняется условие

А < 3σ,                                              (4.4)

то величина xп не является промахом. Если условие (4.4) не выполняется, то xп – промах, и его следует отбросить. Используя метод 3σ, следует помнить: существует очень малая, но отличная от нуля вероятность того, что отброшенный результат измерения является не промахом, а естественным статистическим отклонением.

Идея   табличного    метода    была    высказана    еще    в    1941    году Н.В. Смирновым, а затем развита в 1950 году Греббсом. Поэтому иногда в литературе табличный метод выявления промахов называют критерием Греббса (или критерием Смирнова–Греббса).

Табличный метод разработан из предположения, что результаты измерений равноточные и подчиняются нормальному закону распределения.

В таблице помещены значения некоторых табличных коэффициентов Wт, подсчитанные в зависимости от доверительной вероятности P и числа измерений n. Коэффициенты Wт представляют собой, по сути дела, отношение доверительных интервалов, соответствующих выбранной доверительной вероятности, к среднему квадратическому отклонению.

При  практическом применении табличного метода необходимо выполнить следующие операции:

1) подсчитываются величины x и σ для данного ряда измерений;

2) находится величина W:

W=xП-xσ

где xП – предполагаемый промах;

3) по специальным таблицам (см. табл. П.1.4) в зависимости от проведенного числа измерений и принятой доверительной вероятности находится величина табличного коэффициента Wт;

4) проводится сравнение величины W, полученной согласно (4.5) по экспериментальным данным, с табличной величиной Wт.

Если выполняется условие

W < Wт,

то величина xП не является промахом, и ее следует оставить в ряду измерений.

Если же окажется, что

W > Wт,

то величина xП с принятой доверительной вероятностью является промахом, и ее следует отбросить.

После выявления и исключения промахов подсчитываются новые значения величин x и σ, и уже эти новые значения участвуют в дальнейших расчетах.

Систематические погрешности средств измерений – это, как уже отмечалось выше, составляющие погрешности, которые в данном ряду измерений остаются постоянными или закономерно изменяются.

Следует отметить, что систематические погрешности (как и случайные) в различных точках шкалы одного и того же прибора или измерительного устройства могут быть различны. Поэтому после проведения исследований можно с уверенностью говорить о величине погрешностей лишь в выбранных точках шкалы прибора. Что касается интервалов между точками, то здесь обычно исходят из предположения, что от точки к точке погрешности прибора изменяются плавно (без скачков).

Оценка систематической погрешности проводится в следующей последовательности:

- в каждой из выбранных точек шкалы прибора определяется среднее арифметическое значение x

- систематическая погрешность средства измерений С определяется в каждой из выбранных точек шкалы как разность между средним арифметическим и истинным значением измеряемой величины в этой точке:

ΔС = x –x0,                     (4.6)

Где x0 – определено выше.

Систематическая погрешность С может быть как положительной (при x >x0), так и отрицательной (при x <x0).

Истинное значение измеряемой величины x0, как правило, неизвестно, и вместо x0 используется действительное значение измеряемой величины, за которое принимают показания образцовых средств измерений.

Систематическая погрешность, подсчитанная по формуле (4.6), является абсолютной и имеет ту же размерность, что и измеряемая величина.

Кроме  абсолютных значений, подсчитываются относительная δc и приведенная γc систематические погрешности:

δc=∆cx0∙100%              (4.7)

γc=∆cxN∙100%              (4.8)

где xN – нормирующее значение (в большинстве случаев xN  = xK);

xK – верхний предел шкалы прибора.

Относительная и приведенная погрешности выражаются обычно в процентах, но могут выражаться и в относительных величинах.

На рис. 4.2 изображена числовая ось, на которой отложено истинное значение измеряемой величины x0 и нанесены результаты измерений этой величины исследуемым средством измерений. В результате первого измерения получено значение x1, второго – x2, третьего – x3, и т. д. (на рис. 4.2 обозначены результаты только первых четырех измерений). На числовой оси отложены также величины xП и x . На рисунке представлены, кроме того, среднее квадратическое отклонение (σ) систематическая погрешность (∆c), случайная погрешность (∆0 ) и суммарная погрешность ( Δ ).

Рис. 4.2. Графическая интерпретация статических погрешностей средств измерений

Таким образом, из приведенного рисунка следует, что систематическая погрешность является некоторой постоянно присутствующей средней величиной, но отнюдь не исчерпывает всех погрешностей измерительного устройства. Действительно, разность между результатами отдельных измерений и истинным значением измеряемой величины может превосходить систематическую погрешность (как, например, разности x2–x0, x4–x0 и т. д.), т. е. кроме систематической явно видна погрешность случайная.

Случайные  погрешности средств измерений (СИ) – это, как уже отмечалось, составляющие погрешности, которые в данном ряду измерений, выполненных исследуемым СИ, изменяются случайным образом.

Определение случайной погрешности (так же как и систематической) проводится в каждой из выбранных точек шкалы (или диапазона измерений) исследуемого СИ в следующей последовательности:

1) определяются средние арифметические значения x ;

2) определяются средние квадратические отклонения σ;

3) определяются случайные погрешности по формуле (4.9) без учета знака

0∆=K∙σ        (4.9)

где K – коэффициент, зависящий от принятой доверительной вероятности и закона распределения результатов измерений, рассматриваемых как случайные величины.

Cтандарты  (см., например, ГОСТ 8.009–84 и ГОСТ 8.508–84) допускают использование в качестве характеристики случайной погрешности средств измерений значение среднего квадратического отклонения σ, оцениваемого по формуле (4.2). Отметим, что значение СКО характеризует разброс результатов измерений около среднего арифметического значения.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Критерий Смирнова–Греббса

2. Случайные погрешности

Лекция 9

Тема: Суммарные погрешности, Правила округления

План:

- Суммарные погрешности

- Правила округления

Суммарная погрешность средства измерения Δ равняется арифметической сумме систематической и случайной погрешностей и характеризует наибольшую статическую погрешность средства измерения (СИ) в исследуемой точке шкалы (ГОСТ 8.009–84; ГОСТ 8.508–84).

∆=±∆c+0∆             (4.12)

Отметим, что в разных точках шкалы измерительного устройства величины Δ (как и ∆c, и 0∆) могут быть различны, поэтому для характеристики устройства в целом рассматривают наибольшую суммарную погрешность ∆m. В этом случае говорят, что погрешность СИ не превосходит величины ∆m.

Логично  могут быть рассмотрены максимальная систематическая погрешность ∆cм и максимальная случайная погрешность  0∆m как наибольшие погрешности из полученных в различных точках шкалы средства измерений.

Суммарная погрешность, подсчитанная по формуле (4.12), является абсолютной и имеет ту же размерность, что и измеряемая величина.

Кроме абсолютных значений, подсчитываются относительная δ и приведенная γ суммарные погрешности:

σ=∆cx0∙100%       (4.13)

γ=∆cxN∙100%           (4.14)

где xN – нормирующее значение.

Относительная  и приведенная суммарные погрешности обычно выражаются в процентах, но могут выражаться и в виде относительных величин. Для иллюстрации изложенного наряду с другими величинами отложена величина суммарной погрешности. Поскольку в состав суммарной погрешности входит случайная погрешность, то суммарная погрешность также является случайной величиной. Оценим доверительную вероятность Р, с которой найдена абсолютная суммарная погрешность Δ, если доверительная вероятность оценки абсолютной случайной погрешности составляет Р (аналогично могут быть рассмотрены доверитель невероятности относительных и приведенных погрешностей).

Напомним, что систематическая погрешность ∆c – это погрешность, которая остается постоянной при повторных измерениях одной и той же величины. Другими словами, ∆c, по определению, есть постоянная величина и в силу этого имеет доверительную вероятность, равную единице.

Воспользуемся теоремой умножения вероятностей, которая гласит: если сложное событие С состоит из ряда независимых исходов простых событий A1, А2, ...., Аn и его осуществление означает одновременное появление всех исходов, то вероятность такого сложного события равна произведению вероятностей исходов.

PC=PA1∩A2∩…∩An=j=1nPAj       (4.15)

где знак ∩ соответствует операции «и».

Независимость исходов при этом означает, что осуществление одного из них не влияет на вероятность осуществления остальных.

В нашем случае выражение (4.15) принимает вид

P∆=P∆C∙P0∆=P0∆         (4.16)

где P∆C∙ – доверительная вероятность систематической погрешности

P∆C∙= 1);

P0∆ – доверительная вероятность случайной погрешности;

Р(Δ) – доверительная вероятность суммарной погрешности.

Таким  образом, в рассмотренном случае доверительная вероятность суммарной погрешности численно равна доверительной вероятности случайной погрешности. Другими словами, с доверительной вероятностью Р абсолютная суммарная погрешность исследованного средства измерения не превосходит величины Δ.

Соотношения (4.12), (4.13) и (4.14), приведенные выше, позволяют оценить значения абсолютной, относительной и приведенной суммарных погрешностей средств измерений.

Полученные значения абсолютной суммарной погрешности Δ (или относительной δ, или приведенной γ суммарных погрешностей) позволяют присвоить исследованному средству измерений тот или иной класс точности (см. п. 3.4 учебного пособия). Присвоенный класс точности должен соответствовать требованиям ГОСТ 8.401–80.

Отметим, что для решения поставленной задачи по определению численного значения класса точности полученные значения Δ, или δ, или γ округляются до ближайшего большего значения стандартного ряда и являются классом точности данного средства измерений (СИ). Например, для СИ, имеющего δ = = ±1,2 %, класс точности 1,5 ; для СИ, имеющего γ = ±3,2 %, класс точности 4,0 и т. д.

Присвоенный класс точности заносится в техническую документацию на СИ. Кроме того, класс точности наносится на шкалы, щитки или корпуса средств измерений в соответствии с требованиями ГОСТ 8.401–80.

Результаты измерений и погрешности следует округлять по сложившимся правилам.

Основные положения этих правил округления:

1. Округление проводится только один раз при получении окончательных результатов. Все промежуточные результаты целесообразно представлять тем числом разрядов, которые удается получить.

2. Округление начинается с округления погрешности результата измерения.

3. Погрешность результата измерения округлятся до двух значащих цифр, если при движении слева направо первая значащая цифра округляемой погрешности меньше 3. Погрешность результата измерения округляется до одной значащей цифры, если при движении слева направо первая значащая цифра округляемой погрешности больше 3 или равна 3.

4. Результат измерения округляется так, чтобы он оканчивался цифрой того же разряда, что и значение погрешности. Если числовое значение результата измерения представляется десятичной дробью, оканчивающейся нулями, то нули отбрасываются только до того разряда, который соответствует разряду числового значения погрешности.

5. Если цифра старшего из отбрасываемых разрядов меньше 5, то остающиеся цифры в числе не изменяют. Если эта цифра больше 5, то последнюю оставляемую цифру увеличивают на единицу. Лишние цифры в целых числах заменяют нулями, а в десятичных дробях отбрасывают. Например, результат измерения U = 25,4587 мВ при погрешности результата Δ = ±0,0213 мВ. Округление начинается с погрешности. После округления погрешность Δ = ±0,021 мВ и результат измерения U = 25,459 мВ. Результат измерения с учетом погрешности запишется в виде U' = (25,459±0,021) мВ. Если погрешность (при том же результате измерения) Δ = ±6,25 мВ, то после округления Δ = ±6 мВ, U = 25 мВ и результат измерения с учетом погрешности U' = (25±6) мВ.

6. Если отбрасываемая цифра равна 5, а следующие за ней цифры отсутствуют или нули, то последнюю сохраняемую цифру числа не изменяют. Если отбрасываемая цифра равна 5, а следующие за ней цифры отличны от нуля, то последнюю сохраняемую цифру числа увеличивают на единицу.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Приведенная суммарные погрешности

2. Погрешность результата измерения

Лекция 10

Тема: Доверительные интервалы и погрешности погрешностей. Погрешность арифметического среднего

План:

- Общие положения

- Погрешность арифметического среднего

В учебном пособии широко используются такие величины, как среднее арифметическое значение (x), среднее квадратическое отклонение (σ), систематические ∆C, случайные (0∆ ) и суммарные (Δ) погрешности средств измерений (СИ). Все перечисленные величины зависят от числа измерений «n» и принимают разные значения в зависимости от «n». За истинные значения (x) , σ, ∆C, 0∆ и Δ принимаются их значения при бесконечно большом числе измерений

(при n → ∞). На практике число измерений всегда ограничено, что приводит к появлению погрешностей при оценке рассматриваемых величин. Причем погрешность из-за конечного числа измерений тем больше, чем меньше проведенное число измерений. Ниже рассматривается порядок оценки погрешностей при определении величин x , ∆C и σ. Аналогичные погрешности могут быть найдены для величины 0∆ и Δ , но фактически эти погрешности рассчитываются исключительно редко и в силу этого в данном учебном пособии не рассматриваются.

При конечном числе измерений в значении арифметического среднего появляется погрешность, которая тем больше, чем меньше проведенное число измерений.

Погрешность среднего арифметического значения определяется по формуле

∆x=±t∙σn             (5.1)

где t – коэффициент Стьюдента, зависящий от принятой доверительной вероятности Р и числа измерений n (значения t приведены в табл. П.1.2).

Область значений ∆x может быть записана в виде

Fa1<x<a2=P        (5.2)

т. е. с доверительной вероятностью Р значение x больше значения a1 и меньше значения a2, где a1 – нижняя и a2– верхняя доверительные границы.

Изложенное иллюстрируется на рис. 5.1, а, где изображена числовая ось, на которой отложены среднее арифметическое значение x верхняя a2 и нижняя a1 границы доверительного интервала x  и погрешности среднего арифметического   + ∆x и − ∆x . Нижняя и верхняя границы доверительного интервала определяются соотношениями.

a1=x-∆x        (5.3)

a2=x+∆x         (5.4)

Рис. 5.1. Графическая интерпретация доверительных интервалов и погрешности погрешностей

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Среднее квадратическое отклонение

2. Погрешность среднего арифметического значения

Лекция 11

Тема: Погрешность систематической погрешности. Погрешность среднего квадратического отклонения. Необходимое число измерений

План:

- Систематической погрешности

- Среднего квадратического отклонения

- Необходимое число измерений

Систематическая  погрешность ∆C определяется как разность между средним арифметическим значением и истинным значением измеряемой величины

∆C=x-x0          (5.5)

Предположим теперь, что известна погрешность среднего арифметического значения, равная ± ∆x.

Тогда с учетом этой погрешности можно записать

x=x±∆x.           (5.6)

Подставляя значение x в уравнение (5.5) и обозначая полученную при этом величину через ∆c', получим,

∆c'=x±∆x-x0=x-x0±∆x=∆c±∆x           (5.7)

Введем обозначение ∆∆с=∆x и будем называть в дальнейшем эту величину погрешностью систематической погрешности.

Следовательно, погрешность систематической погрешности численно равна погрешности арифметического среднего, если действительное значение измеряемой величины известно точно и не содержит каких-либо погрешностей:

∆∆c=±t∙σn         (5.8)

Таким образом, при малом числе измерений нельзя указать точное значение систематической погрешности, а можно лишь сказать, что с принятой доверительной вероятностью систематическая погрешность будет находиться в определенных границах. Нижняя b1и верхняя b2 границы доверительного интервала определяются соответственно выражениями

b1=∆c-∆∆c        (5.9)

b2=∆c+∆∆c       (5.10)

Изложенное  здесь иллюстрируется на рис. 5.1, б, где изображена числовая ось с отложенными на ней величинами ∆c, b1, b2, -∆∆c, ∆c+∆∆c и I∆c.

Величина доверительного интервала систематической погрешности                   (т. е. промежуток, заключенный между верхней и нижней границей) зависит от проведенного числа измерений и от принятой доверительной вероятности. При заданной доверительной вероятности с ростом числа измерений доверительный интервал уменьшается и при числе измерений n→∞ стягивается в точку. Другими словами, при бесконечно большом числе измерений погрешности среднего арифметического и систематической погрешности равны нулю. Подчеркнем еще раз это обстоятельство. Увеличение числа измерений уменьшает не систематическую погрешность, а ее неопределенность. С ростом числа измерений уменьшается не сама погрешность, а погрешность погрешности.

При малом числе измерений величина среднего квадратического отклонения σ, подобно среднему арифметическому значению измеряемой величины и систематической погрешности, также будет иметь погрешность. Погрешность среднего квадратического отклонения Δσ может быть найдена по приближенной формуле

∆σ=σ2∙n-1           (5.11)

Выражение (5.11) справедливо для n, большего 25–30, но в случае грубых оценок это выражение можно использовать и для меньшего числа измерений.

Из (5.11) следует, что при n = 30 Δσ = ±1/8σ, т. е. при тридцати измерениях погрешность в определении среднего квадратического отклонения составит примерно 13 %. При n = 50 погрешность определения σ составит около 10 %, при      n = 100 – примерно 7 %. Таким образом, погрешность в определении величины σ уменьшается медленнее, чем происходит рост числа измерений.

Для более строгой оценки погрешности среднего квадратического отклонения используется уже рассмотренное ранее распределение χ 2 .

На основе распределения χ 2 для коэффициентов γ составлены специальные таблицы, в которых приводятся значения этих коэффициентов в зависимости от числа измерений и принятой доверительной вероятности. Поскольку распределение χ 2 асимметрично, то погрешности равного значения, но противоположного знака, не равновероятны, как в случае нормального распределения. Введем нижнюю и верхнюю границы погрешности:

∆1σ=γ1-1σ         (5.12)

∆2σ=γ2-1σ          (5.13)

Значение и асимметрия доверительного интервала зависят от проведенного числа измерений и принятой доверительной вероятности. При заданной доверительной вероятности с ростом числа измерений ширина доверительного интервала и его асимметрия уменьшаются, а при n→∞ доверительный интервал стягивается в точку.

Увеличения  достоверности результата измерения могут быть использованы два пути: повышение точности измерений за счет улучшения измерительных приборов и методов измерений и увеличение числа измерений. Рассмотрим последний прием, считая, что все возможности совершенствования техники уже реализованы. Сами погрешности (и систематические, и случайные) от числа измерений непосредственно не зависят. От числа измерений непосредственно зависят погрешности погрешностей и соответствующие доверительные интервалы, т. е. при увеличении числа измерений уменьшаются такие величины, как ∆x, ∆∆с и Δσ.

Отметим, что уменьшать погрешность погрешностей целесообразно до тех пор, пока погрешность измерений не будет значительно превосходить соответствующую погрешность погрешности. Для этого необходимо, чтобы доверительный интервал, определенный с выбранной доверительной вероятностью, был бы существенно меньше величины погрешности измерений. Обычно в этих случаях сравнивают между собой погрешность среднего арифметического значения и систематическую погрешность ΔС и добиваются, чтобы

∆x≪∆c         (5.16)

На практике обычно считают, что условие (5.16) выполняется, если Δх составляет примерно одну десятую часть от ΔС. Иногда удовлетворяются гораздо менее жесткими требованиями: Δх =1/5ΔС или даже Δх =1/3ΔС. В пункте 5.1 уже отмечалось, что погрешность арифметического среднего определяется с использованием распределения Стьюдента по соотношению (5.1). Выражение (5.1) позволяет решить и обратную задачу, т. е. по заданным величинам t и σ найти соответствующее им число измерений n. Правда, решение обратной задачи с помощью табл. П.1.2 приходится вести методом последовательного приближения, задаваясь различными значениями n. Необходимость последнего объясняется тем, что коэффициент Стьюдента t, значения которого приводятся в табл. П.1.2, зависит не только от доверительной вероятности, но и от проведенного числа измерений.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Квадратического отклонения

2. Увеличения  достоверности результата измерения

Лекция 12

Тема: Динамические погрешности средств измерений. Передаточные функции. Частотные характеристики

План:

- Динамические погрешности

- Передаточные функции

- Частотные характеристики

Динамическая погрешность измерений – это погрешность, возникающая при измерении переменных во времени величин или неустановившихся периодических процессов и обусловленная инерционными свойствами средств измерений.

Динамическая погрешность средства измерения d(t) может быть определена как разность между сигналом на выходе средства измерения x(t) и истинным значением измеряемой величины x'0t, приведенной к выходу.

dt=xt-x0't         (6.1)

где значения величин d(t), x(t) соответствуют моменту времени t.

Выражение  (6.1) свидетельствует, что динамическая погрешность является функцией времени и зависит от характера входного сигнала. Истинным значением измеряемой величины является ее значение на входе измерительного устройства x0(t). Для сравнения входных и выходных величин между собой необходимо сделать их приведение «к входу» или «к выходу» средства измерения. Воспользовавшись приведением «к выходу», запишем значение динамической погрешности d(t) в виде

dt=xt-Kx0t       (6.2)

где x(t) – выходной сигнал;

x0(t) – входной сигнал;

К – статический передаточный коэффициент.

Статический передаточный коэффициент находится в статических условиях работы измерительного устройства как отношение приращения выходной величины Δх к приращению входной величины Δх0:

K=∆x∕∆x0       (6.3)

При классификации погрешностей средств измерений отмечалось, что динамическая погрешность может быть представлена в виде суммы двух составляющих – систематической и случайной. Однако из-за большой сложности разделения динамических погрешностей на систематические и случайные составляющие такого разделения обычно не проводят, а ограничиваются рассмотрением суммарной динамической погрешности, определяемой выражением (6.2).

Вместе с тем следует отметить, что динамическая погрешность в виде (6.2) сравнительно редко используется на практике. Это объясняется тем, что d(t) характеризует реакцию измерительного устройства на вполне определенный входной сигнал x0(t). Величина погрешности в этом случае зависит как от динамических свойств измерительного устройства, так и от вида входного сигнала, причем каждому входному сигналу соответствует своя динамическая погрешность.

Существует несколько методов экспериментального определения параметров передаточной функции W(p), правомерных для линейных средств измерений, не имеющих чистого запаздывания. Наибольшее распространение получил метод, основанный на использовании переходных характеристик L(t) исследуемых устройств и характеристик типовых динамических звеньев.

Переходной характеристикой L(t) динамической системы называется ее реакция на входной сигнал, имеющий вид ступенчатой функции, при нулевых начальных условиях. На рис. 6.1 приводится характерный вид входных и выходных сигналов при исследовании измерительных устройств.

Рекомендуется следующая последовательность операций для определения передаточной функции измерительного устройства.

На вход исследуемого измерительного устройства подается сигнал в виде единичной функции, т. е. на входе устройства изменяются скачком напряжение, ток и т. д. Скачок входной величины может быть как положительным, так и отрицательным. Для определенности все последующие рассуждения проводятся применительно к положительному скачку входного сигнала.

Рис. 6.1. Характерный вид входных и выходных сигналов при исследовании измерительных устройств первого порядка

В зависимости от свойств исследуемого устройства переходная характеристика может иметь апериодический или колебательный характер, а работа устройства может быть описана дифференциальным уравнением первого, второго, третьего и т. д. порядков. При этом измерительные устройства соответственно называются устройствами первого, второго, третьего и т. д. порядков. По переходным характеристикам, полученным экспериментально в соответствии с изложенным, отыскивается передаточная функция измерительного устройства. Вид передаточной функции определяется главным образом порядком устройства.

Для измерительных устройств первого порядка передаточная функция имеет вид

(6.5)

Для измерительных устройств второго порядка передаточная функция имеет вид

(6.6)

Или

(6.7)

Для измерительных устройств третьего порядка передаточная функция имеет вид

(6.8)

Или

(6.9)

Неизвестные параметры T, T1, T2, T3 и T4 передаточных функций измерительных устройств первого и второго порядков рекомендуется определять графический.

Неизвестные параметры T, T1, T2, T3, T4, λ передаточных функций измерительных устройств третьего и четвертого порядков рекомендуется определять графоаналитическим методом Цыпкина–Максимова. Измерительные устройства старших порядков – третьего, четвертого и т. д. – встречаются на практике сравнительно редко, и поэтому определение их параметров в данном пособии не рассматривается.

Частотные характеристики измерительных устройств (амплитудные и фазовые) могут быть получены экспериментально или расчетным путем по передаточным функциям. При экспериментальном определении частотных характеристик на вход измерительных устройств подаются переменные (синусоидальные) сигналы, частота которых изменяется от нуля до максимально возможного для данного устройства значения. При этом проводятся замеры амплитудных значений сигналов на входе и выходе устройства и фазовые сдвиги между входными и выходными сигналами. Под термином «входной сигнал» подразумевается сигнал той или иной природы, поступающий на вход устройства (для вольтметра это напряжение, для амперметра – электрический ток и т. д.). Под термином «выходной сигнал» подразумеваются показания устройства, считываемые с его выхода (для стрелочных приборов это отсчет по шкале, для осциллографа – изображение на экране и т. д.). Амплитудно-частотные и фазово-частотные характеристики (и вообще динамические характеристики) имеет смысл рассматривать для датчиков (преобразователей неэлектрических величин в электрические), осциллографов и некоторых других приборов, используемых для измерения параметров неустановившихся (переходных) процессов. Для стрелочных приборов, компенсаторов с ручным управлением и подобных им приборов, предназначенных для измерений в установившемся режиме, эти характеристики, как правило, не рассматриваются. В паспортах приборов, предназначенных для измерения параметров установившихся процессов в цепях переменного тока, обычно указывается частотный диапазон, в котором они работают без значительных погрешностей. Следует отметить, что если амплитудно и фазово-частотные характеристики и передаточная функция позволяют судить о динамических свойствах измерительного устройства и его возможности при измерениях в неустановившихся (переходных) режимах, то частотный диапазон характеризует возможности измерительного устройства при измерениях периодических процессов в установившихся режимах. Ниже приводятся аналитические выражения, связывающие амплитудночастотные и фазово-частотные характеристики с параметрами передаточных функций Т1, Т2, Т3, Т4, Т.

Типичный вид амплитудно- и фазово-частотных характеристик рассмотренных динамических звеньев приведен на рис. 6.2.

Таким образом, динамические свойства измерительных устройств можно охарактеризовать:

1) динамической погрешностью;

2) передаточной функцией измерительного устройства;

3) амплитудно- и фазово-частотными характеристиками.

Рис. 6.2. Характерный вид амплитудно-частотных A(ω) и фазово-частотных ϕ(ω) характеристик типовых динамических звеньев: а – апериодическое звено первого порядка; б – апериодическое звено второго порядка; в – колебательное звено второго порядка

Более подробно с динамическими характеристиками различных устройств можно ознакомиться по работе. Динамические характеристики средств измерений нормирует ГОСТ 8.009–84

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Динамическая погрешность измерений

2. Статический передаточный коэффициент

Лекция 13

Тема: Погрешности прямых многократных измерений. Порядок оценки.

План:

- Погрешности прямых многократных измерений

- Порядок оценки

Стандарт регламентирует оценку погрешностей прямых измерений с многократными независимыми наблюдениями, подчиняющимися нормальному закону распределения, и устанавливает основные положения методов обработки результатов наблюдений. Отметим, что в стандарте принята терминология, отличная от терминологии, используемой в настоящее время. Так, например, использованы термины «наблюдение» (под наблюдением подразумевается однократное измерение) и «результат измерения», за которое принимается среднее арифметическое значение рассматриваемых многократных измерений.

При обработке результатов наблюдений необходимо выполнить нижеследующие операции.

1. Исключить известные систематические погрешности из результатов наблюдений.

2. Вычислить среднее арифметическое значение результатов наблюдений, принимаемое за результат измерения:

4. Выявить и отбросить результаты наблюдений, содержащие промахи (если они есть).

5. Вычислить среднее квадратическое отклонение результата измерения:

6. Проверить гипотезу о том, что результаты наблюдений принадлежат нормальному закону распределения. Проверка гипотезы может быть проведена по критерию, приведенному в ГОСТ 8.207–76, или по критерию, приведенному в прил. 2 к данному учебнику. При n < 10 проверка гипотезы не проводится. При этом применение ГОСТа 8.207–76 возможно, если заранее известно, что результаты наблюдений подчиняются нормальному закону распределения.

7. Вычислить случайную составляющую погрешности результата измерения ε (без учета знака) по формуле

где t – коэффициент Стьюдента.

Значения коэффициента Стьюдента в зависимости от принятой доверительной вероятности Р и числа результатов наблюдений n приведены в приложении к учебному пособию (см. табл. П.1. 2).

Доверительную вероятность Р = 0,95 принимают при проведении технических измерений, Р = 0,99 – при проведении метрологических измерений и измерений, результаты которых имеют значение для здоровья людей.

8. Вычислить неисключенную систематическую погрешность Θ (систематическую составляющую погрешности) результата измерения. В качестве Θ принимают пределы допускаемых основных и дополнительных погрешностей средств измерений, а также методические погрешности и погрешности, вызванные другими источниками.

При 5–10 суммированиях отдельных неисключенных систематических погрешностей каждое слагаемое рассматривается как случайная величина. При отсутствии данных о виде распределения этих величин (что обычно имеет место на практике) их распределения принимают за равномерное. При равномерном распределении неисключенных систематических погрешностей их значение (без учета знака) можно вычислить по формуле

где Θj – j-я неисключенная систематическая погрешность (НСП);

m – число суммируемых НСП;

k – коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью и числом слагаемых m.

При доверительной вероятности P = 0,95 коэффициент k принимают равным 1,1 (независимо от числа слагаемых для m ≥ 2). При m =1 k =1.

При доверительной вероятности Р=0,99 коэффициент k зависит от числа суммируемых НСП. При m ≤4 коэффициент k определяется по графику зависимости

График зависимости (7.6) приведен на рис. 7.1

Для приближенных оценок погрешностей могут быть приняты следующие значения коэффициента k: при m=2 k=1,2; при m =3 k=1,3; при m=4 k=1,4; при m ≥ 5 k = 1,45. Отметим, что при m = 1 k = 1.

9 вичыслить погрешность результата измерения Δ. Значение Δ вычисляется в том случае, если выполняется условие

(7.7)

Если условие (7.7) не выполняется, то при Θ/σ( х ) < 0,8 принимается Δ = ε, а при Θ/σ( х ) > 8,0 принимается Δ = Θ.

Погрешность, возникающая из-за пренебрежения одной из составляющих погрешности результата измерения (при выполнении указанных неравенств), не превышает 15 %.

Если условие (7.7) выполняется, то погрешность результата измерения вычисляется по формуле

где К∑ – коэффициент, зависящий от соотношения случайной и неисключенной систематической погрешности;

σ∑ – суммарное среднее квадратическое отклонение результата измерения. Коэффициент К∑ вычисляют по эмпирической формуле

где x – результат измерения;

±Δ – погрешность результата измерения;

Р – принятая доверительная вероятность.

Числовое значение результата измерения должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение погрешности Δ.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

- Погрешности прямых многократных измерений

- Порядок оценки

Лекция 14

Тема: Порядок оценки погрешностей классическим методом. Порядок оценки погрешностей по МИ 2083.

План:

- Порядок оценки погрешностей классическим методом

- Порядок оценки погрешностей по МИ 2083

Косвенное измерение − это измерение, при котором искомое значение величины находится по известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям. Напомним, что прямое измерение− это измерение, при котором искомая величина определяется непосредственно из эксперимента по показаниям средства измерений.

Ниже излагается порядок оценки погрешностей косвенных измерений классическим методом для одного и для нескольких аргументов, по которым определяется результат косвенного измерения.

Рассмотрим зависимость

y = f(x),

где у – результат косвенного измерения (функция);

х – результат прямого измерения (аргумент).

Предполагается, что погрешность измерения аргумента х известна и составляет величину ±Δx. Погрешность измерения функции у обозначим через ±Δу и найдем ее значение по известным значениям величин у, х и ±Δx. С учетом погрешностей ±Δx и ±Δy выражение (7.15) принимает вид

Разложим правую часть равенства (7.16) в ряд Тейлора и, пренебрегая членами разложения, содержащими Δx в степени выше первой, получим

Учитывая соотношение (7.15), получим для величин Δу выражение

где Δy – абсолютная погрешность результата косвенного измерения величины у;

Δx – абсолютная погрешность результата прямого измерения величины х.

Отметим, что выражение является линейным приближением и в силу этого дает оценочные, приближенные значения погрешностей косвенных измерений. Допустимость использования соотношения нормируется методическими указаниями МИ 2083–90

Относительная погрешность косвенного измерения δу определяется выражением

т.е. относительная погрешность может выражаться относительными величинами  или величинами в процентах. Рассмотрим результат косвенных измерений для случая с несколькими аргументами, т. е.

у = f(x, z, ..., t),

где x, z, ..., t – результаты прямых измерений (аргументы);

у – результат косвенного измерения (функция).

Значение суммарной абсолютной погрешности косвенного измерения Δу в этом случае находится по формуле

Значение суммарной относительной погрешности косвенного измерения δу для рассматриваемого случая находится по формуле

(7.22) и (7.23) значения Δx, Δz, … , Δt – суммарные абсолютные погрешности результатов прямых измерений величин х, z, ... ,t. Соотношения (7.22) и (7.23) правомерны при условии, что рассматриваемые погрешности независимы (отсутствует связь между ними) и являются случайными величинами.

Соотношение (7.22) рекомендуется использовать для оценки погрешностей результатов косвенных измерений при определении искомой величины путем алгебраического суммирования аргументов (например, для функций вида y = x+z+t).

Ниже приведен пример оценки искомой величины и погрешности ее косвенного измерения по соотношению (7.22). Соотношение (7.23) рекомендуется использовать для оценки погрешностей результатов косвенных измерений при определении искомой величины путем умножения, деления или возведения в степень аргументов, подвергаемых прямым измерениям (например, для функций вида t x z y 2 ⋅ = ).

Ниже приведен пример оценки искомой величины и погрешности ее косвенного измерения по соотношению (7.23).

Формулы для вычисления суммарных абсолютных и относительных погрешностей результатов косвенных измерений приведены в табл. 7.1.

В таблице приняты те же обозначения, что уже использовались выше, т. е. Δx, Δz – абсолютные суммарные погрешности результатов прямых измерений величин х и z; δx, δz – относительные суммарные погрешности результатов прямых измерений величин x И z; Δу и δу – абсолютные и относительные суммарные погрешности результата косвенного измерения величины у.

Изложенный порядок оценки значений погрешностей результатов косвенных измерений может быть использован при известных значениях суммарных погрешностей результатов прямых измерений, по которым вычисляются результаты косвенных измерений.

Сформулируем основные положения, используемые при оценке погрешностей косвенных измерений по МИ 2083–90. Искомое значение величины А находится на основании результатов прямых измерений аргументов b, c, ..., s, связанных с искомой величиной уравнением

A = F (b, c, ..., s).

Оценивания косвенно измеряемой величины и погрешностей результата измерения принято одно из допущений:

1) зависимость (7.24) линейная и отсутствует корреляция между погрешностями измерений аргументов;

2) зависимость (7.24) нелинейная, отсутствует корреляция между погрешностями измерений аргументов и допустим метод линеаризации рассматриваемой зависимости.

Случай для коррелированных погрешностей измерений аргументов и при недопустимости использования метода линеаризации зависимости в данном учебном пособии не рассматривается. При необходимости этот материал может быть изучен самостоятельно.

Предположим, что проведено n прямых измерений аргументов b, с, ..., s. Первому измерению соответствует значение, равное A1, второму измерению – A2 и т. д. Среднее арифметическое значение A и среднее квадратичеcкое отклонение σ результатов косвенных измерений вычисляются по формулам

Контрольные вопросы (в письменном виде):

- Порядок оценки погрешностей классическим методом

- Порядок оценки погрешностей по МИ 2083

Лекция 15

Тема: Построение и применение датчиков. Классификация датчиков. Параметрические датчики

План:

- Построение и применение датчиков

- Параметрические датчики

Датчики могут быть систематизированы по виду входных (измеряемых) величин, что может быть полезным при выборе датчиков для измерения заданной величины.

По виду входных (измеряемых) величин датчики обычно разделяют на следующие группы:

1) датчики перемещений;

2) датчики усилий;

3) датчики момента вращения;

4) датчики размеров;

5) датчики уровня;

6) датчики скорости;

7) датчики ускорения;

8) датчики параметров вибраций;

9) датчики давления и расхода;

10) датчики температуры;

11) датчики влажности;

12) датчики для анализа состава вещества.

В пределах каждой группы возможно и дальнейшее разделение датчиков. Например, можно различать датчики линейного и углового перемещения, датчики высоких и низких температур и т. д.

Систематизация датчиков по виду их выходного сигнала позволяет определить, какие измерительные устройства наиболее пригодны для работы с данными датчиками или, наоборот, какие типы датчиков следует использовать для заданных измерительных устройств.

По виду выходного сигнала датчики, применяемые для электрических измерений неэлектрических величин, можно разделить на группы в зависимости от преобразования ими измеряемой величины в электрическое сопротивление, в индуктивность, в емкость, в значение постоянного тока или напряжения, в фазу переменного тока или напряжения, в частоту переменного тока или напряжения.

Кроме того, выходная величина датчика может представлять собой импульсно-модулированный электрический ток или напряжение. Причем возможно применение амплитудно-импульсной, частотно-импульсной, времяимпульсной и других видов модуляции. Такие датчики особенно целесообразно использовать в импульсных и цифровых измерительных устройствах.

Большие возможности открываются при использовании датчиков в измерительно-вычислительных комплексах (ИВК) совместно с компьютерами. Такое использование позволяет решить целый круг задач, связанных со сбором, переработкой, передачей, хранением, поиском и выдачей информации, «источником» которой являются датчики. Попутно решаются такие проблемы, как компенсация внешних воздействий на датчики, повышение точности и надежности проводимых измерений, ускорение и упрощение экспериментальных работ и т. п.

Большое разнообразие и многочисленность видов датчиков затрудняют задачу изучения, оптимального выбора и использования их при электрических измерениях неэлектрических величин. Для облегчения этой задачи необходимы, очевидно, систематизация и классификация датчиков. Чаще всего классификация датчиков проводится по принципу их действия. Кроме того, датчики иногда целесообразно классифицировать по виду входных или выходных величин, как уже было рассмотрено выше.

В зависимости от принципа действия датчики можно разделить на две большие группы: датчики параметрические и датчики генераторные.

Датчики параметрической группы характеризуются тем, что измеряемая неэлектрическая величина преобразуется в параметр электрической цепи: сопротивление, индуктивность, взаимную индуктивность, емкость. Для обеспечения нормальной работоспособности таких датчиков необходимы вспомогательные источники электрической энергии.

К параметрическим можно отнести следующие типы датчиков:

1) Реостатные датчики, основанные на использовании зависимости сопротивления реостата от положения его движка, который перемещается под воздействием измеряемой величины;

2) датчики контактного сопротивления, в которых используется зависимость контактного сопротивления между поверхностями твердых тел (например, угольных шайб) от давления тел друг на друга;

3) тензометрические (тензорезисторные) датчики, основанные на измерении сопротивления проводников при их растяжении или сжатии;

4) терморезисторные датчики, основанные на измерении их сопротивлений в зависимости от температуры;

5) фоторезисторные датчики, основанные на изменении их сопротивлений в зависимости от освещенности;

6) электролитические датчики, основанные на изменении сопротивления раствора электролита от концентрации раствора;

7) ионизационные датчики, основанные на зависимости сопротивления газового разрядного промежутка от степени ионизации газа;

8) электронные (механотронные) датчики, основанные на зависимости анодного тока электронных ламп от расстояния между их электродами;

9) индуктивные датчики, основанные на зависимости их индуктивности от величины немагнитных зазоров, от длины и площади сечения сердечников, а также от взаимного расположения частей магнитопроводов и обмоток датчиков;

10) магнитоупругие датчики, основанные на зависимости их индуктивности от механического напряжения ферромагнитного материала, образующего сердечники этих датчиков;

11) емкостные датчики, основанные на зависимости электрической емкости конденсатора от размеров и взаимного расположения его обкладок, а также от диэлектрической проницаемости его диэлектрика.

Генераторные датчики характеризуются тем, что в них осуществляется преобразование различных видов энергии в электрическую (генерирование электрической энергии под воздействием измеряемой неэлектрической величины).

К генераторным можно отнести следующие типы датчиков:

- термоэлектрические датчики (термопары), основанные на зависимости термоЭДС термопар от разности температур их рабочих и свободных концов;

2) индукционные датчики, основанные на явлении электромагнитной индукции;

3) пьезоэлектрические датчики, основанные на использовании прямого пьезоэлектрического эффекта, состоящего в поляризации некоторых материалов (кварца, турмалина, пьезокерамики и др.) при их деформации;

4) фотоэлектрические датчики, основанные на зависимости ЭДС фото элементов от их освещенности;

5) гальванические датчики, основанные на зависимости ЭДС гальванического элемента от состава и концентрации растворов электролитов;

6) электрокинетические датчики, основанные на явлении электрокинетического потенциала, возникающего при вынужденном протекании полярной жидкости через пористую стенку.

Приведенный перечень типов датчиков не охватывает, конечно, всех типов и всех возможных модификаций датчиков одного типа. Приведены лишь наиболее распространенные типы датчиков, которые и будут рассмотрены более подробно в последующих разделах учебного пособия.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Реостатные датчики

2. магнитоупругие датчики

Лекция 16

Тема: Реостатные датчики. Датчики контактного сопротивления. Тензорезисторные датчики

План:

- Реостатные датчики

- Датчики контактного сопротивления

- Датчики контактного сопротивления

Реостатным параметрическим датчиком называют переменное сопротивление, движок которого перемещается в соответствии со значением измеряемой неэлектрической величины. Таким образом, входной величиной реостатных датчиков является перемещение движка, которое может быть линейным или угловым. Выходной величиной реостатных датчиков является активное сопротивление, которое может изменяться линейно или по некоторому закону (в зависимости от перемещения движка)

Основными элементами реостатного датчика являются: каркас с обмоткой в виде проволоки (или с нанесенным на каркас полупроводником, пленкой металла или пленкой специального сплава) и подвижные токосъемные щетки (движки), которые скользят непосредственно по поверхности резистивного слоя или по ряду соединенных с ним контактов. Датчики могут быть однооборотные и многооборотные. Например, в [37] описан десятиоборотный датчик с намоткой в виде проволочной проводящей спирали на пластмассовом цилиндре со щетками из благородных металлов. Срок службы такого датчика – 20 млн. оборотов при скорости до 500 об/мин.

Статические характеристики преобразования реостатных датчиков приведены на рис. 9.2.

На рис. 9.2 в качестве входных величин отложены по оси абсцисс величины x и α (линейное и угловое перемещение движка датчика), а по оси ординат (в качестве выходной величины) отложено значение активного сопротивления R.

Статические характеристики преобразования реостатных датчиков в самом общем виде могут быть записаны следующим образом:

где величины R, x, α определены выше.

Проволочные датчики (по сравнению с непроволочными) обладают рядом преимуществ: большей стабильностью во времени, большей надежностью, линейностью и т. д. Вместе с тем конечное число витков обмотки таких датчиков приводит к тому, что их статические характеристики, строго говоря, становятся ступенчатыми и возникает погрешность разрешающей способности (ступеньки на рис. 9.2 не показаны). Относительную погрешность разрешения δ обычно задают в виде

где w – число витков.

Удовлетворительной работы реостатного датчика число витков должно быть не менее 100–200.

Конструкция реостатных датчиков: каркас из текстолита или пластмассы; реже применяются каркасы из алюминия, покрытого изоляционным лаком или оксидной пленкой; провода изготавливаются из константана, манганина, фехраля, из сплавов платины с иридием, платины с палладием и др.

К достоинствам реостатных датчиков относятся их простота, дешевизна и высокий уровень выходного сигнала без усиления. С другой стороны, они обладают сравнительно низкой точностью, имеют скользящий контакт и иногда требуют значительных усилий для перемещения движка датчика.

Применяют реостатные датчики для измерения перемещений и других неэлектрических величин (например, усилий, давлений, уровней и т. п.), которые предварительно могут быть преобразованы в перемещения.

Действие датчиков контактного сопротивления (рис. 9.3) основано на зависимости переходного сопротивления контактов RK от усилия их сжатия.

Зависимость значения контактного сопротивления RK от усилия сжатия определяется соотношением

где K – постоянный коэффициент;

F0 – усилие сжатия в исходном положении;

F – текущее значение усилия сжатия.

Начальное сжатие контактов осуществляется за счет конструктивных особенностей датчиков, позволяющих осуществить эту операцию. График статической характеристики преобразования (СХП) в соответствии с соотношением (9.4), являющимся аналитической записью СХП, приведен на рис. 9.4.

Обычно датчики выполняются из угольных шайб или дисков. Материалом служат электродный уголь, графит или керамика с графитовым заполнением. Толщина шайб 0,5–3,5 мм. Размеры шайб выбираются из расчета максимально допускаемого давления до 65 кГс/см2 и максимально допускаемого тока до 300–400 мА.

Кроме «угольных», известны датчики контактного сопротивления на основе электропроводящей бумаги, уложенной рядами в виде столбика, на основе электропроводящей резины или металлических пластин, на которые путем напыления нанесен высокоомный резистивный слой.

К недостаткам датчиков контактного сопротивления следует отнести большой гистерезис, значительную нелинейность и зависимость их сопротивления от температуры окружающей среды. Суммарная погрешность рассматриваемых датчиков может достигать ±10 %.

К достоинствам этих датчиков относятся их конструктивная простота, высокая надежность и достаточная для целей измерения и автоматизации мощность.

Кроме преобразования неэлектрических величин (усилий, напряжений, малых перемещений и т. д.) в электрические, датчики контактного сопротивления применяются в качестве выходных органов регуляторов напряжения, стабилизаторов, угольных микрофонов и т. п.

Принцип действия тензорезисторных датчиков основан на изменении сопротивления материала проводника при его деформации. Отметим, что рассматриваемые датчики могут называться по-разному. Например, могут быть использованы термины: тензометрические датчики, тензочувствительные датчики, омические тензодатчики и просто «тензодатчики». В дальнейшем будем использовать последний из названных терминов («тензодатчик»).

Принцип работы тензодатчиков поясняет рис. 9.5.

Сопротивление проводника при неизменной температуре, как известно, рассчитывается по формуле

где ρ – удельное сопротивление материала проводника;

l – длина проводника;

S – площадь поперечного сечения проводника.

При малом растяжении или сжатии проводника его удельное сопротивление остается примерно постоянным. Принимая, что ρ≈const, рассмотрим влияние на R остальных членов выражения (9.5).

При растяжении длина проводника l растет, площадь поперечного сечения S уменьшается и в соответствии с выражением (9.5) сопротивление проводника R возрастает.

При сжатии проводника эффект будет обратным: длина l уменьшается, площадь поперечного сечения S растет и сопротивление R снижается.

В случае значительных деформаций проводников удельное электрическое сопротивление материала этих проводников изменяется (возрастает и при растяжении, и при сжатии), что необходимо учитывать.

Изменение сопротивления проводников характеризуется коэффициентом тензочувствительности:

где K – коэффициент тензочувствительности;

ΔR и Δl – изменения сопротивления и длины проводника.

Чувствительные элементы тензодатчиков выполняют из металлической проволоки и фольги, а также из полупроводников круглого и плоского сечения.

Конструкции различных типов тензодатчиков представлены на рис. 9.6.

Показанные на рис. 9.6 датчики относятся к «наклеиваемым», т. е. вместе с подложкой их наклеивают на исследуемую деталь специальным клеем. Такие датчики просты в работе, но наличие клея ухудшает их характеристики (появляется гистерезис, «ползучесть» и потеря чувствительности со временем). Существуют бесклеивые датчики, проводники которых крепятся к взаимо перемещающимся деталям без клея с помощью механических устройств.

Для проволочных тензодатчиков, приведенных на рис. 9.6, а и для фольговых тензодатчиков, приведенных на рис. 9.6, б относительные изменения сопротивления не превышают 1 %, что может оказаться сравнимым с температурными изменениями сопротивления этих датчиков. Отсюда требования к материалу тензодатчиков – иметь малый температурный коэффициент и большой коэффициент тензочувствительности. Кроме того, материалы тензодатчиков должны иметь большое удельное сопротивление (для уменьшения габарита датчика при заданном его сопротивлении) и большую механическую прочность. Основные характеристики материалов для тензодатчиков приведены в табл. 9.1. Следует отметить, что приведенные характеристики в значительной степени зависят от состава, технологии изготовления и последующей обработки материала.

Данные табл. 9.1 свидетельствуют, что наибольшей тензочувствительностью (среди приведенных материалов) обладает платина. Несмотря на это, платиновые тензодатчики используются сравнительно редко из-за большого температурного коэффициента сопротивления (ТКС). Наибольшее распространение для изготовления тензодатчиков получил константан, имеющий приемлемую тензочувствительность (К≈2) и малый ТКС.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Принцип действия тензорезисторных датчиков

2. Проволочных тензодатчиков

Лекция 17

Тема: Динамика термочувствительных датчиков. Исходные данные. Скачкообразное изменение температуры. Линейное изменение температуры

План:

- Динамика термочувствительных датчиков

- Скачкообразное изменение температуры

- Линейное изменение температуры

В данной главе учебного пособия рассмотрена динамика термочувствительных датчиков при измерении с их помощью температуры окружающей среды. Представлено два случая: при изменении измеряемой температуры скачком и при ее изменении по линейному закону. Схема размещения датчика и принятые обозначения приведены на рис. 10.1.

Датчики температуры (например, терморезисторы или термопары) обычно имеют защитные чехлы, предохраняющие их от различных механических и химических воздействий. Наличие защитных чехлов значительно повышает инерционность датчиков, что приводит к росту «отставания» его температуры от температуры окружающей среды. Это обстоятельство еще раз подчеркивает большое значение анализа динамических свойств датчиков температуры.

Для облегчения анализа примем ряд допущений. Будем полагать, что присутствие датчика не изменяет температуру окружающей среды и что рассматривается некоторая усредненная тепловая инерция датчика без разделения ее на тепловую инерцию чувствительного элемента, защитного чехла (одного или нескольких) и наполнителя, находящегося между защитным чехломи чувствительным элементом, т. е. будем полагать, что рассматривается некоторый идеальный датчик, для которого правомерны  допущения:

1) датчик монолитный и однородный;

2) термочувствительный элемент занимает весь объем датчика.

Конструкция стандартных датчиков с защитной арматурой не соответствует принятым допущениям (нет монолитности, однородности, и термочувствительный элемент занимает часть объема датчика). Принятым допущениям соответствуют датчики, схемы которых приведены на рис. 10.2.

Для вывода дифференциального уравнения, описывающего изменение температуры датчика, предполагаем, что датчик с температурой θ помещается в среду с температурой θС. При этом на нагрев датчика будет расходоваться тепло dQ1, связанное с параметрами датчика и его температурой соотношением

где m – масса датчика;

с – удельная теплоемкость материала датчика.

Отметим, что T имеет размерность времени, а соотношение (10.4) является дифференциальным уравнением, описывающим поведение датчика температуры в динамическом режиме. Выражение (10.4) правомерно для «идеальных» датчиков (см. рис. 10.2) и для принятых допущений. При наличии, например, защитного чехла появляется время чистого запаздывания, а при использовании многослойной изоляции кроме чистого запаздывания усложняется и зависимость θ = f(t)                (в дальнейшем θ(t)); соответствующее дифференциальное уравнение имеет более сложный вид, чем соотношение (10.4).

При классическом методе анализа дифференциального уравнения (10.5) решение имеет вид

где θn(t) – характеризует переходный режим (общее решение);

θy(t) – характеризует установившийся режим (частное решение).

Общее решение исследуемого дифференциального уравнения (10.5) находится из однородного уравнения (10.7), на основе которого составляется характеристическое уравнение (10.8), имеющее корень λ (10.9).

В случае характеристическое уравнение имеет один вещественный корень, и соответственно θn(t) имеет вид

где B – постоянная интегрирования.

Значение θy(t) определяется видом правой части исходного уравнения (10.5). При постоянной правой части (что имеет место в рассматриваемом случае) θy(t) – тоже постоянная величина:

После приведения подобных (в последнем соотношении) определяется значение C = θ 0.

При операторном методе решения дифференциального уравнения необходимо его представить в виде операторного изображения, используя для этого преобразование Лапласа

где θ(p) – изображение по Лапласу оригинала θ(t);

θ(0) – значение θ(t) при t = 0.

Начальные условия для рассматриваемого уравнения сформулированы выше (отметим, что при t = 0 θ(0) = 0; θс(0) = θ0.

Решая уравнение (10.15) относительно θ(p) с учетом начальных условий, получим

Для перехода от изображения θ(p) к оригиналу θ(t) воспользуемся данными

Для приведения выражения (10.16) к табличному виду разделим числитель и знаменатель этого выражения на величину Т. При этом равенство (10.16) принимает вид

Выражение (10.17) соответствует табличному значению изображения, приведенного в таблице под номером «5» (при a =1 T ).

При линейном изменении температуры окружающей среды, окружающей датчик (рис. 10.4), исследуемое дифференциальное уравнение (10.4) принимает следуюший вид:

где b – коэффициент, характеризующий скорость линейного изменения температуры окружающей среды

При классическом методе анализа дифференциального уравнения (10.19) остаются в силе положения, изложенные выше.

Величины θn(t) и θy(t) при этом принимают вид

где B – постоянная интегрирования;

C и D – постоянные коэффициенты.

Соответственно θ(t) и θ( )t   запишутся в виде

Подставляя значения θ(t) и θ( )t  в исходное дифференциальное уравнение (10.19), получим

Раскрыв скобки и выполнив приведение подобных, приводим выражение (10.24) к виду

Уравнение (10.25) правомерно, если равны коэффициенты при переменной величине t, имеющей равные степени.

Приведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

1) при линейном изменении температуры окружающей среды температура датчика не равна этой температуре даже после окончания переходного процесса (при t → ∞);

2) температура датчика меньше температуры окружающей среды на величину b ⋅T , где b – коэффициент, характеризующий скорость изменения температуры среды, а T – постоянная времени датчика, характеризующая его тепловую инерцию;

3) динамическая погрешность при измерении линейно изменяющейся температуры окружающей среды датчиком с постоянной времени T растет с ростом величин «b» и «Т» и уменьшается при уменьшении величин «b» и «Т».

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1) датчик монолитный и однородный;

2) термочувствительный элемент занимает весь объем датчика.

Лекция 18

Тема: Основные соотношения при исследовании чувствительности. Основные соотношения при исследовании линейности. Неравновесные токовые мостовые измерительные схемы

План:

- Основные соотношения при исследовании чувствительности

- Основные соотношения при исследовании линейности

- Неравновесные токовые мостовые измерительные схемы

В данной главе рассмотрены основные соотношения и терминология, используемые при анализе четырехплечих мостовых измерительных схем постоянного тока (рис. 11.1)

В рассматриваемом случае сопротивления плеч мостовой измерительной схемы равны R1, R2, R3, R4. Ток в измерительной диагонали I0 связан с остальными параметрами мостовой схемы соотношением

Соотношение (11.1) может быть получено путем анализа мостовой измерительной схемы, приведенной на рис. 11.1, одним из методов электротехники (например, с использованием первого и второго законов Кирхгофа). Выражение (11.1) обычно именуют основным соотношением для таковой мостовой измерительной схемы.

При равновесии мостовой схемы ток в измерительной диагонали I0 тождественно равен нулю. Отметим также, что если в момент считывания показаний ток I = 0, то мостовая схема называется равновесной, а если в момент считывания показаний ток I0 ≠ 0, то мостовая схема называется неравновесной.

Для мостовых измерительных схем могут быть определены их чувствительности по мощности S(P0), по напряжению S(U0) и по току S(I0)

где P0, U0, I0– соответственно мощность, напряжение и ток в измерительной диагонали;

ΔP0, ΔU0, ΔI0 – изменения мощности, напряжения и тока в измерительной диагонали;

ΔR изменение сопротивления датчика (вызвавшее изменение мощности, напряжения или тока в измерительной диагонали мостовой схемы).

При размещении датчика в 1–м плече мостовой схемы ΔR = ΔR1 , при размещении во 2–м плече ΔR = ΔR2 и т. д. При размещении нескольких датчиков в одном, двух или нескольких плечах мостовой схемы ΔR имеет некоторое эквивалентное значение, зависящее от числа датчиков и от их размещения. Порядок определения эквивалентных значений ΔR рассмотрен ниже, в последующих главах учебного пособия.

Чувствительность по мощности, напряжению и току может быть оценена по приближенным формулам:

Чувствительность по мощности рассматривается в том случае, когда в измерительной диагонали включен прибор, внутреннее сопротивление которого соизмеримо с сопротивлениями плеч мостовой схемы. Например, при использовании приборов магнитоэлектрической системы, что обычно имеет место на практике, справедливо соотношение

где α – показание прибора; k – постоянный коэффициент; P0 – мощность, потребляемая прибором; R0 – внутреннее сопротивление прибора.

Таким образом, при R0=const показания выходного прибора пропорциональны корню квадратному из мощности, потребляемой прибором.

Чувствительность по напряжению рассматривается в том случае, когда в измерительную диагональ включен прибор, внутреннее сопротивление которого значительно больше сопротивлений плеч мостовой схемы (R0→∞). На практике этот случай имеет место, когда в качестве измерителей используются, например, электронные вольтметры.

Данном параграфе учебного пособия приводятся основные соотношения при исследовании линейности четырехплечих мостовых измерительных схем (см. рис. 11.1) постоянного тока с выходом по току и по напряжению. О линейности (или нелинейности) токовых мостовых измерительных схем можно судить по характеру зависимости (11.15), получаемой из (11.1) при изменении сопротивления датчика (или датчиков).

где I0–  ток в измерительной диагонали;

ΔR – изменение сопротивления датчика.

Линейность (или нелинейность) потенциальных мостовых измерительных схем характеризуется видом зависимости, получаемой из при ΔR ≠ 0.

При анализе соотношений (11.15) и (11.14) обычно рассматривают несколько вариантов мостовых схем:

1) с одним датчиком (ΔR ≠ 0 в одном плече схемы);

2) с двумя датчиками (ΔR ≠ 0 в двух плечах схемы);

3) с тремя датчиками (ΔR ≠ 0 в трех плечах схемы);

4) с четырьмя датчиками (ΔR ≠ 0 в четырех плечах схемы).

Для анализа линейности неравновесных мостовых измерительных схем удобно принять следующие обозначения:

1) текущее сопротивление датчика в первом плече схемы Rg1 = R1+ΔR1,

2) во втором плече Rg2 = R2+ΔR2,

3) в третьем плече Rg3 = R3+ΔR3,

4) в четвертом плече Rg4 = R4 + ΔR4,

5) где R1, R2, R3, R4 – начальные (исходные) сопротивления датчиков;

6) ΔR1, ΔR2, ΔR3, ΔR4 –изменение сопротивления соответствующих датчиков.

Исследование чувствительности неравновесных токовых мостовых измерительных схем проводится при допущении, что используется один датчик, включенный в первое плечо мостовой схемы (рис. 12.1).

Рис. 12.1. Принципиальная схема неравновесного токового моста с одним датчиком

Для схемы, приведенной на рис. 12.1, ток в измерительной диагонали мостовой схемы I0–   имеет значение:

где U – напряжение питания;

R0 – сопротивление прибора в измерительной диагонали мостовой схемы;

Rg – сопротивление датчика;

R2 , R3 , R4 – сопротивление плеч моста.

Дальнейший анализ рассматриваемой мостовой схемы проводится при следующих допущениях:

2) изменение сопротивления датчика много меньше сопротивления самого датчика, т. е.

ΔR1 << R1 ,

где ΔR1 и R1 – определены выше;

3) в исходном состоянии мостовая схема уравновешена, т.е. справедливо равенство

R1⋅R4= R2⋅R3

где R1, R2, R3 и R4 – определены выше.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

- Основные соотношения при исследовании чувствительности

- Основные соотношения при исследовании линейности

Лекция 19

Тема: Линейность потенциальных мостовых схем

План:

- Линейность потенциальных мостовых схем

Линейность неравновесных токовых мостовых измерительных схем исследуется при допущении, что используются четыре датчика, включенные в первое, второе, третье и четвертое плечо мостовой схемы (рис. 12.4).

Рис. 12.4. Схема токового моста с четырьмя датчиками

Для схемы, приведенной на рис. 12.4, ток в измерительной диагонали мостовой схемы I0 запишется в виде

где U – напряжение питания;

R0 – сопротивление прибора в измерительной диагонали мостовой схемы;

Rg1 , Rg 2 , Rg3 , Rg 4 – сопротивления датчиков.

Дальнейший анализ рассматриваемой мостовой схемы проводится при следующих допущениях:

- сопротивления датчиков определяются соотношениями

где R1 , R2 , R3 и R4 – начальные (исходные) сопротивления датчиков;

ΔR1 , ΔR2 , ΔR3 и ΔR4 – измерения сопротивлений датчиков.

- изменения сопротивлений датчиков много меньше сопротивлений самих датчиков, т. е.

где ΔR1 , ΔR2 , ΔR3 , ΔR4 , R1 , R2 , R3 и R4 – определены выше;

- в исходном состоянии мостовая схема уравновешена, т. е.

где R1 , R2 , R3 и R4 – определены выше.

Отметим, что R1 , R2 , R3 , R4 – постоянные сопротивления, соответствующие исходным сопротивлениям датчиков; ΔR1 , ΔR2 , ΔR3 , ΔR4 – приращения (положительные или отрицательные) сопротивлений датчиков; A, B, D , F – постоянные коэффициенты, зависящие от значений исходных сопротивлений датчиков и не зависящие от их приращений.

Предполагается, что датчик с начальным (исходным) сопротивлением R1 расположен в первом плече мостовой схемы. В трех других плечах мостовой схемы установлены постоянные сопротивления R2 , R3 и R4 (см. рис. 12.4). Приращения сопротивления датчика удовлетворяют условию 0 ΔR1 ≠ . Все другие приращения тождественно равны нулю. В этом случае выражение (12.49) принимает вид

Соотношение (12.50) и график свидетельствуют о том, что неравновесные мостовые измерительные схемы с одним датчиком, расположенным в первом плече, нелинейны. Этот вывод также справедлив при расположении одного датчика в любом другом плече неравновесной схемы. Последнее утверждение дается без доказательств, но оно может быть легко получено студентами самостоятельно при анализе соотношения (12.49).

Контрольные вопросы (в письменном виде):

- Линейность потенциальных мостовых схем

2. изменения сопротивлений датчиков

Лекция 20

Тема: Датчик в первом плече. Датчик во втором плече. Датчик в третьем плече. Датчик в четвертом плече

План:

- Датчик в первом и  втором плече

- Датчик в третьем и  четвертом плече

Предполагается, что датчики с начальными (исходными) сопротивлениями R1 и R2 расположены соответственно в первом и втором плечах мостовой схемы. В двух других плечах мостовой схемы установлены постоянные сопротивления R3 и R4 . Приращения сопротивлений датчиков удовлетворяют условию ΔR1 = − ΔR2 = ΔR . Приращения ΔR3 и ΔR4 тождественно равны нулю. С учетом допущений, изложенных в п. 12.2.1 и в данном параграфе учебного пособия, выражение (12.49) принимает вид

График зависимости тока в измерительной диагонали мостовой схемы I0 от приращения сопротивлений датчика ΔR при различных соотношениях между B и C приведен на рис. 12.6.

Анализ зависимости I = f (ΔR) 0 позволяет сделать вывод о том, что в общем случае (при B ≠ C ) мостовая схема нелинейна. В частном же случае (при B = C ) рассматриваемая мостовая схема линейна. Сравнение выражений для коэффициентов B и C, приведенных в п. 12.2.1, показывает, что B = C при R1 = R2 .

Таким образом, для линейности мостовой измерительной схемы с двумя датчиками, размещенными в первом и втором плечах схемы, необходимо выполнение двух условий:

1) сопротивления датчиков R1 и R2 в исходном состоянии должны быть равны;

2) приращения сопротивлений датчиков ΔR1 и ΔR2 должны быть равны между собой по абсолютной величине и противоположны по знаку.

Отметим, что положительные приращения сопротивлений датчиков соответствуют увеличению их сопротивлений, а отрицательные приращения соответствуют уменьшению сопротивлений датчиков. Для выполнения второго условия линейности необходимо, чтобы при увеличении сопротивления датчика в первом плече на ΔR1 сопротивление датчика во втором плече уменьшилось бы на это же значение.

Датчики в первом и четвертом плечах моста. Предполагается, что датчики с начальными сопротивлениями R1 и R4 расположены соответственно в первом и четвертом плечах мостовой схемы. Во втором и третьем плечах мостовой схемы установлены постоянные сопротивления R2 и R3 . Приращения сопротивлений датчиков удовлетворяют условию ΔR1=ΔR4=ΔR . С учетом допущений, изложенных в п. 12.2.1 и данном параграфе, выражение (12.49) принимает вид

Анализ зависимости I = f (ΔR) 0 позволяет сделать вывод, что мостовая измерительная схема с двумя датчиками в первом и четвертом плечах схемы нелинейна при любом соотношении параметров.

Датчики в первом и третьем плечах схемы. Предполагается, что датчики с начальными (исходными) сопротивлениями R1 и R3 расположены соответственно в первом и третьем плечах мостовой схемы. В двух других плечах мостовой схемы установлены постоянные сопротивления R2 и R4 . Приращения сопротивлений датчиков удовлетворяют условию ΔR1=−ΔR3=ΔR . Приращения сопротивлений ΔR2 и ΔR4 тождественно равны нулю. С учетом изложенных допущений выражение (12.49) принимает вид

Таким образом, для линейности неравновесной мостовой измерительной схемы с четырьмя датчиками необходимо, чтобы сопротивления датчиков в первом и втором, третьем и четвертом плечах мостовой измерительной схемы были в исходном состоянии равны, а их приращения были равны и попарно разнозначны.

Проведенные исследования линейности неравновесных токовых мостовых измерительных схем позволяют сделать вполне определенные выводы и дать практические рекомендации по включению датчиков в то или иное плечо мостовой схемы. Ниже приводятся выводы и даются рекомендации при использовании одного, двух, трех и четырех датчиков.

1. Неравновесная токовая мостовая схема с одним датчиком нелинейна при любом включении датчика (в первое, второе, третье или четвертое плечо мостовой схемы). Схема с одним датчиком может быть рекомендована лишь при малых изменениях сопротивления датчика и при малых диапазонах измерений.

2. Мостовая схема с двумя датчиками может быть линейна, если датчики включены в первое и второе или третье и четвертое плечо мостовой схемы. При этом начальные (исходные) сопротивления датчиков должны быть равны, а их приращения равны и разнозначны (т. е. при росте сопротивления одного датчика сопротивление второго датчика должно на это же значение уменьшаться). При несоблюдении этих условий линейность мостовой схемы нарушается.

3. Мостовая схема с тремя датчиками нелинейна при любом их включении. Использовать схему с тремя датчиками не рекомендуется.

4. Мостовая схема с четырьмя датчиками может быть линейной при соблюдении ряда условий: используемые датчики должны иметь равные начальные (исходные) сопротивления, а их приращения должны быть равными и попарно разнозначными, т. е. датчики в первом и четвертом плечах мостовой схемы должны иметь положительные приращения, а во втором и третьем – отрицательные. При несоблюдении этих условий линейность мостовой схемы нарушается.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

- Датчик в первом и  втором плече

- Датчик в третьем и  четвертом плече

Лекция 21

Тема: Примеры использования равновесных мостовых измерительных схем

План:

- Двухпроводная схема подключения

- Сопротивления проводов соединительной линии

Двух- и трехпроводные схемы включения датчиков. Двухпроводная схема подключения резистивного датчика к равновесной мостовой измерительной схеме постоянного тока приведена на рис. 16.1.

Условие равновесия для рассматриваемого случая запишется в виде

где ( Rл + R1 + Rл ) – сопротивление первого плеча мостовой схемы (от точки c схемы, к которой подключено питание, до точки a схемы, к которой подключен нуль-индикатор НИ).

Легко заметить: изменение сопротивлений проводов соединительной линии RЛ (за счет, например, повышения или понижения температуры окружающей среды) приведет к нарушению равенства (16.1), что является причиной возникновения дополнительной погрешности при проведении измерений с использованием двухпроводных схем подключения датчиков. Трехпроводная схема подключения резистивного датчика к равновесной мостовой измерительной схеме постоянного тока приведена на рис. 16.2.

Условие равновесия для рассматриваемого случая запишется в виде

(R1+RЛ)–сопротивление первого плеча мостовой схемы (от точки подключения питания (точка c ) до точки подключения нуль-индикатора (точка a )); R1+RЛ – сопротивление третьего плеча мостовой схемы (от точки подключения питания (точка c ) до точки подключения нуль-индикатора (точка b схемы)).

Сопротивления проводов соединительной линии RЛ входят в левую и в правую части равенства (16.2). В результате изменение этих сопротивлений на одну и ту же величину (за счет, например, повышения или понижения температуры окружающей среды) не нарушает рассматриваемого равенства. Этот вывод правомерен при определенных соотношениях между сопротивлениями, образующими мостовую схему (например, при  R2=R4, R1=R3, RЛ≪R1, RЛ≪R3.  Таким образом, при использовании трехпроводной линии связи для подключения датчиков к равновесным мостовым схемам удается избежать дополнительных погрешностей при изменении сопротивлений подводящих проводов.

На основе равновесных мостовых измерительных схем часто строятся автоматические устройства, используемые для измерения различных физических величин (например, температуры). Упрощенная схема автоматического моста приведена на рис. 16.3.

При использовании реостатного датчика прибор градуируется, как правило, в единицах сопротивления (Ом), а при использовании терморезисторного датчика – в единицах температуры (°C ). Питание мостовой схемы может осуществляться как постоянным током, так и переменным. Использование переменного тока не вызывает в данном случае каких–либо затруднений при уравновешивании схемы, т. к. в схеме нет реактивных элементов и все сопротивления чисто активные.

Если мост уравновешен, то напряжение между точками a и b (на измерительной диагонали моста) равно нулю и соответственно напряжение на входе усилителя 1∆U=Uab=0. При изменении сопротивления датчика R1 мостовая схема выходит из равновесия и на измерительной диагонали (между точками a и b) появляется напряжение (Δ U = Uab ≠ 0 ). Это напряжение усиливается усилителем и подается на реверсивный двигатель Дв, который перемещает движок реохорда RР в сторону достижения равновесия моста. Одновременно двигатель перемещает перо самописца 2 и указатель (стрелку) 3. Ротор двигателя вращается до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие рассматриваемой мостовой схемы. Если автоматический мост предназначен для регулирования, то тем же двигателем приводятся в действие регулирующие устройства.

Промышленность выпускает различные типы автоматических мостов, различающихся габаритами, числом измеряемых величин и другими характеристиками. Так, например, запись измеряемых величин может производиться на диаграммную линейку в прямоугольной системе координат (как показано на рис. 16.3) или на дисковую диаграмму в полярной системе координат. Отметим, что в том и другом случае диаграммная бумага перемещается равномерно специальным синхронным двигателем (линейно или по кругу). Соответственно шкала 3 может быть линейной или круговой. Прямоугольно-координатные автоматические мосты имеют обозначения: ЭМП (старое обозначение), КСМ2, КСМ4 (новое обозначение) и т. д. Автоматические мосты с дисковыми диаграммами и круговыми шкалами обозначаются: ЭМД (старое обозначение) и КСМЗ. Указанные обозначения получили наибольшее распространение, но есть автоматические мосты с другими обозначениями их типов.

Основная приведенная относительная погрешность автоматических мостов от ±0,25 до ±1 %.Наиболее часто встречаются автоматические мосты с относительной погрешностью ±0,5 %. Быстродействие автоматических мостов изменяется в широких пределах и зависит от исполнения и типа прибора. Время прохождения указателем шкалы составляет от 1 с до 10–20 с. В широких пределах изменяется также скорость перемещения диаграммной бумаги (как ленточной, так и дисковой), что позволяет фиксировать и быстро, и медленно изменяющиеся величины.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

- Двухпроводная схема подключения

- Сопротивления проводов соединительной линии

Лекция 22

Тема: Аналоговые электромеханические приборы

План:

- Аналоговые электромеханические измерительные приборы

- Электромагнитные приборы

Аналоговые электромеханические измерительные приборы непосредственной оценки (в дальнейшем – «измерительные приборы») состоят из измерительной цепи (ИЦ), измерительного механизма (ИМ) и отсчетного устройства (ОУ) (pиc. 17.1).

Измерительная цепь (ИЦ) служит для преобразования измеряемой электрической величины х в электрическую же величину х', удобную для измерения и непосредственного воздействия на измерительный механизм.

Измерительный механизм (ИМ) преобразует электрическую величину х' в механическое перемещение α (угловое или линейное).

Отсчетное устройство (ОУ) служит для визуального отсчитывания значений измеряемой величины.

ИЦ содержит обычно резисторы (или другие элементы), необходимые для требуемого преобразования измеряемой величины.

ИМ состоит из подвижной и неподвижной частей. В зависимости от принципа построения различают измерительные механизмы магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, электростатические, индукционные, ферродинамические, вибрационные.

ОУ состоит из указателя (стрелочного или светового), связанного с подвижной частью измерительного механизма, и неподвижной шкалы. На шкалу наносятся деления в единицах измеряемой величины. Кроме того, на шкалу наносятся условные обозначения класса точности прибора, рода измеряемого тока, знака системы, рабочего положения прибора (например, вертикального или горизонтального), испытательного напряжения и т. д.

Условные обозначения, наносимые на шкалы и корпуса приборов, приведены в приложениях.

Ниже рассмотрены приборы наиболее распространенных систем. При рассмотрении приборов основное внимание уделено измерительным механизмам и несколько меньшее внимание – другим составным частям приборов (измерительным цепям и отсчетным устройствам).

Электромагнитные приборы. Приборы электромагнитной системы основаны на взаимодействии магнитного поля, создаваемого током в неподвижной катушке, с подвижным ферромагнитным сердечником. В настоящее время находят применение электромагнитные механизмы с плоской катушкой и механизмы с круглой катушкой.

Схема, поясняющая принцип работы приборов электромагнитной системы, приведена на рис. 17.3.

При протекании тока I по катушке 1 создается магнитное поле, под действием которого сердечник 2 втягивается внутрь катушки. Благодаря тому, что сердечник выполнен из магнитомягкого материала, он втягивается в катушку независимо от направления тока (и соответственно независимо от полярности приложенного к катушке напряжения U). С сердечником 2 жестко связаны пружина 3 и стрелка (указатель) 4.

Пружина создает противодействующий момент, а стрелка позволяет проводить отсчет показаний по шкале 5.

Для быстрейшего «успокоения» подвижной части прибора используются специальные успокоители (обычно воздушные). Успокоители на рис. 17.3 не показаны. Возможные конструкции успокоителей приведены, например, в [1; 2]. Рассмотренные ранее магнитоэлектрические приборы в специальных успокоителях не нуждались. Необходимое «успокоение» подвижной части этих приборов достигалось за счет взаимодействия вихревых токов, наводимых в рамке устройства, с магнитным полем.

Положение подвижной части прибора электромагнитной системы в установившемся режиме можно определить из условия равенства вращающего и противодействующего моментов.

Согласно законам механики выражение для «вращающего» момента имеет вид

где М – «вращающий» момент, перемещающий подвижную часть устройства;

W – электрокинетическая энергия;

х – координата подвижной части устройства.

Для приборов электромагнитной системы:

где WM – энергия магнитного поля катушки

I – ток через катушку;

L – индуктивность катушки.

где Мпр – противодействующий момент (создается пружиной);

D – удельный противодействующий момент.

где i(t) – мгновенное значение переменного тока;

Im – амплитудное значение переменного тока;

I – действующее значение переменного тока;

Т– период переменного тока, протекающего по катушке прибора.

Мгновенное m(t) и среднее Мср значения вращающего момента запишутся в виде

Среднее значение вращающего момента (на которое реагирует прибор) с учетом (17.16) принимает вид

Учитывая, что в установившемся режиме Мср = Мпр, можно записать:

где I – действующее значение переменного тока.

Выражение (17.22) носит название «уравнение шкалы» (или «уравнение преобразования») приборов электромагнитной системы на переменном токе. Полученные соотношения (17.14) и (17.22) позволяют сделать вывод о нелинейности шкалы рассматриваемых приборов. Начало и конец шкалы сжаты (особенно начало). В результате до 10 % шкалы в ее начале вообще не используется. Середина шкалы имеет благоприятный равномерный характер. На основе электромагнитных механизмов строятся приборы для измерения постоянных и переменных токов (амперметры), постоянных и переменных напряжений (вольтметры) и резонансные (вибрационные) частотомеры. К достоинствам приборов электромагнитной системы относят: простоту конструкции, низкую стоимость, надежность, способность выдерживать большие перегрузки и универсальность (возможность использования в цепях постоянного и переменного тока).

Контрольные вопросы (в письменном виде):

- Аналоговые электромеханические измерительные приборы

- Электромагнитные приборы

Лекция 23

Тема: Приборы сравнения

План:

- Компенсаторы постоянного тока с ручным управлением

- Автоматические компенсаторы постоянного тока

- Полярно-координатные компенсаторы переменного тока

Приборами сравнения (а также компенсаторами или потенциометрами) называют приборы для измерения методом сравнения напряжения, ЭДС или величин, связанных с ними определенной зависимостью. Существуют компенсаторы постоянного и переменного тока. Те и другие компенсаторы могут быть автоматическими и с ручным управлением. Как известно, напряжение и ЭДС могут быть измерены с помощью электромеханических приборов непосредственной оценки. Такой способ измерения имеет существенный недостаток, так как электромеханические приборы непосредственной оценки обладают заметным собственным потреблением энергии. Например, электромеханические вольтметры непосредственной оценки шунтируют тот участок цепи, к которому подключаются. Это искажает режим цепи и меняет распределение потенциалов. С другой стороны, эти приборы имеют ограниченную точность. Их погрешность, в лучшем случае, составляет (0,1– 0,2) %, а обычно – значительно больше. Применение компенсаторов устраняет указанные недостатки. Общие сведения о компенсаторах приведены в литературе.

Компенсаторы постоянного тока с ручным управлением.

Схема компенсатора приведена на рис. 18.1.

Нормальный элемент Ео представляет собой гальванический элемент со стабильной ЭДС. Каждый нормальный элемент проходит индивидуальную аттестацию, и его ЭДС, определяемая при аттестации, заносится в паспорт. Допускаемое отклонение ЭДС за 1 год нормируется. В зависимости от класса точности (кл. т.) оно не должно превышать определенных значений. Например, для нормальных элементов Э–303 класса точности 0,02 допускаемое отклонение ЭДС за 1 год должно быть не более 190 мкВ; для нормальных элементов Х–480 класса точности 0,005 – не более 50 мкВ; для элементов Х–482 класса точности 0,002 – не более 10 мкВ.

Приведем значения ЭДС для некоторых конкретных нормальных элементов (ЭДС даны при температуре +20 0 С):

ненасыщенный нормальный элемент Э–303 № 66901 кл. т. 0,02, Е0 = 1,01923 В;

Э–303 № 66902 кл. т. 0,02, Е0 = 1,01930 В;

Х–480 № 1525 кл. т. 0,005, Е0 = 1,018622 В.

К недостаткам нормальных элементов следует отнести значительную зависимость их ЭДС от температуры. Например, при поверке нормальных элементов температура окружающей среды должна быть +20 0 С с точностью ±0,1 0 С. При работе нормальные элементы высокого класса помещаются в специальные термостаты и без них эксплуатироваться не могут. Другим их недостатком является «боязнь» тряски, вибраций, ускорений и т. д.

Нормальные элементы должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ 1954–84. Из-за эксплутационных недостатков нормальные элементы в последнее время частично заменяются источниками стабильных ЭДС на основе параметрических и электронных стабилизаторов. Другим важным элементом компенсатора, обеспечивающим его малую погрешность, является образцовое сопротивление высокого класса R0.

Автоматические компенсаторы постоянного тока. Электрические цепи на схеме показаны сплошными линиями, а механические связи – пунктирами. Автоматические компенсаторы имеют много общего с компенсаторами ручного управления (см. п. 18.1). В автоматических компенсаторах также используются нормальные элементы (или заменяющие их электронные стабилизаторы), реохорды, источники питания и другие общие элементы схемы. Работа автоматических компенсаторов протекает в следующей последовательности. Схема автоматического компенсатора приведена на рис. 18.2.

Полярно-координатные компенсаторы переменного тока. Рабочий ток Ip устанавливается с помощью переменного резистора R (изменением его сопротивления) по амперметру (или миллиамперметру). Класс точности используемых амперметров электродинамической системы не выше 0,1 или 0,2. Использование амперметров для установки Ip снижает точность компенсаторов переменного тока (по сравнению с компенсаторами постоянного тока) и объясняется отсутствием меры ЭДС переменного тока, аналогичной нормальному элементу. В качестве нуль-индикатора обычно используется вибрационный гальванометр. При измерении компенсация искомого напряжения 0 U проводится по модулю и по фазе. Перемещением движка реохорда Rp и регулятора фазовращателя ФВ добиваются нулевых показаний нуль-индикатора НИ. При этом фазы измеряемого и компенсирующего напряжений противоположны, а модули равны:

где Uk – модуль компенсирующего напряжения;

φ – угол между компенсирующим напряжением и опорным (за опорное обычно принимается напряжение питания UП);

R′р – сопротивление использованной части реохорда (от 0 до движка).

При заданном рабочем токе Ip реохорд Rp может быть проградуирован в вольтах (или милливольтах), что дает возможность непосредственного отсчета модуля действующего (или амплитудного) значения измеряемого напряжения. Отсчет угла φ осуществляется по шкале, которой снабжен фазовращатель ФВ. Существенным недостатком этого типа компенсаторов является большая погрешность измерения фазы искомого напряжения (до 10 ). Причина – в трудности изготовления фазовращателей высокой точности. По этой причине полярно координатные компенсаторы переменного тока не нашли широкого применения.

Прямоугольно-координатные компенсаторы переменного тока. Принцип действия рассматриваемых компенсаторов переменного тока основан на раздельной компенсации активной и реактивной составляющих измеряемого напряжения соответствующими составляющими компенсирующего напряжения (рис. 18.4). Прямоугольно-координатные компенсаторы имеют две рабочих цепи. Первая рабочая цепь состоит из реохорда Rp1, первичной обмотки воздушного трансформатора Тр, переменного сопротивления R1 и амперметра. К этой цепи прикладывается питание (с напряжением UП). Вторая рабочая цепь состоит из реохорда Rp2, вторичной обмотки воздушного трансформатора ТР и переменного сопротивления Rf. Рабочие цепи связаны между собой индуктивно (взаимная индуктивность между обмотками трансформатора M). Ток I1 устанавливается по амперметру с помощью переменного сопротивления R1. Значение тока I2 зависит от взаимной индуктивности M и значений сопротивлений Rp2 и Rf. Сопротивление резистора Rf служит для поддержания требуемого значения I2 при изменении частоты. Токи I1 и I2 сдвинуты по фазе относительно друг друга на 900 . Падения напряжений от этих токов на сопротивлениях реохордов Rp1 и Rp2 также сдвинуты по фазе на 900 . Середины реохордов соединены между собой перемычкой. В силу этого потенциалы средних точек реохордов могут быть приняты за ноль. Меняя путем перемещения движков реохордов величину падений напряжений U1 и U2 между движками и начальной точкой «0», можно получить компенсацию измеряемого напряжения • U в любом из четырех квадратов координатной плоскости.

Компенсаторы переменного тока значительно уступают по точности компенсаторам постоянного тока. Это связано с тем, что рабочий ток приходится устанавливать по электродинамическим амперметрам, классы точности которых, в лучшем случае, – 0,1 или 0,2. Поэтому, обладая большим входным сопротивлением (как и аналогичные приборы постоянного тока), прямоугольно-координатные компенсаторы переменного тока имеют относительные погрешности на уровне 0,2–0,5 %.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

- Компенсаторы постоянного тока с ручным управлением

- Автоматические компенсаторы постоянного тока

- Полярно-координатные компенсаторы переменного тока

Лекция 24

Тема: Аналоговые электронные приборы

План:

- Аналоговые электромеханические измерительные приборы

- Электромагнитные приборы

Аналоговые электромеханические измерительные приборы непосредственной оценки (в дальнейшем – «измерительные приборы») состоят из измерительной цепи (ИЦ), измерительного механизма (ИМ) и отсчетного устройства (ОУ) (pиc. 17.1).

Измерительная цепь (ИЦ) служит для преобразования измеряемой электрической величины х в электрическую же величину х', удобную для измерения и непосредственного воздействия на измерительный механизм.

Измерительный механизм (ИМ) преобразует электрическую величину х' в механическое перемещение α (угловое или линейное).

Отсчетное устройство (ОУ) служит для визуального отсчитывания значений измеряемой величины.

ИЦ содержит обычно резисторы (или другие элементы), необходимые для требуемого преобразования измеряемой величины.

ИМ состоит из подвижной и неподвижной частей. В зависимости от принципа построения различают измерительные механизмы магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, электростатические, индукционные, ферродинамические, вибрационные.

ОУ состоит из указателя (стрелочного или светового), связанного с подвижной частью измерительного механизма, и неподвижной шкалы. На шкалу наносятся деления в единицах измеряемой величины. Кроме того, на шкалу наносятся условные обозначения класса точности прибора, рода измеряемого тока, знака системы, рабочего положения прибора (например, вертикального или горизонтального), испытательного напряжения и т. д.

Условные обозначения, наносимые на шкалы и корпуса приборов, приведены в приложениях.

Ниже рассмотрены приборы наиболее распространенных систем. При рассмотрении приборов основное внимание уделено измерительным механизмам и несколько меньшее внимание – другим составным частям приборов (измерительным цепям и отсчетным устройствам).

Электромагнитные приборы. Приборы электромагнитной системы основаны на взаимодействии магнитного поля, создаваемого током в неподвижной катушке, с подвижным ферромагнитным сердечником. В настоящее время находят применение электромагнитные механизмы с плоской катушкой и механизмы с круглой катушкой.

Схема, поясняющая принцип работы приборов электромагнитной системы, приведена на рис. 17.3.

При протекании тока I по катушке 1 создается магнитное поле, под действием которого сердечник 2 втягивается внутрь катушки. Благодаря тому, что сердечник выполнен из магнитомягкого материала, он втягивается в катушку независимо от направления тока (и соответственно независимо от полярности приложенного к катушке напряжения U). С сердечником 2 жестко связаны пружина 3 и стрелка (указатель) 4.

Пружина создает противодействующий момент, а стрелка позволяет проводить отсчет показаний по шкале 5.

Для быстрейшего «успокоения» подвижной части прибора используются специальные успокоители (обычно воздушные). Успокоители на рис. 17.3 не показаны. Возможные конструкции успокоителей приведены, например, в [1; 2]. Рассмотренные ранее магнитоэлектрические приборы в специальных успокоителях не нуждались. Необходимое «успокоение» подвижной части этих приборов достигалось за счет взаимодействия вихревых токов, наводимых в рамке устройства, с магнитным полем.

Положение подвижной части прибора электромагнитной системы в установившемся режиме можно определить из условия равенства вращающего и противодействующего моментов.

Согласно законам механики выражение для «вращающего» момента имеет вид

где М – «вращающий» момент, перемещающий подвижную часть устройства;

W – электрокинетическая энергия;

х – координата подвижной части устройства.

Для приборов электромагнитной системы:

где WM – энергия магнитного поля катушки

I – ток через катушку;

L – индуктивность катушки.

где Мпр – противодействующий момент (создается пружиной);

D – удельный противодействующий момент.

где i(t) – мгновенное значение переменного тока;

Im – амплитудное значение переменного тока;

I – действующее значение переменного тока;

Т– период переменного тока, протекающего по катушке прибора.

Мгновенное m(t) и среднее Мср значения вращающего момента запишутся в виде

Среднее значение вращающего момента (на которое реагирует прибор) с учетом (17.16) принимает вид

Учитывая, что в установившемся режиме Мср = Мпр, можно записать:

где I – действующее значение переменного тока.

Выражение (17.22) носит название «уравнение шкалы» (или «уравнение преобразования») приборов электромагнитной системы на переменном токе. Полученные соотношения (17.14) и (17.22) позволяют сделать вывод о нелинейности шкалы рассматриваемых приборов. Начало и конец шкалы сжаты (особенно начало). В результате до 10 % шкалы в ее начале вообще не используется. Середина шкалы имеет благоприятный равномерный характер. На основе электромагнитных механизмов строятся приборы для измерения постоянных и переменных токов (амперметры), постоянных и переменных напряжений (вольтметры) и резонансные (вибрационные) частотомеры. К достоинствам приборов электромагнитной системы относят: простоту конструкции, низкую стоимость, надежность, способность выдерживать большие перегрузки и универсальность (возможность использования в цепях постоянного и переменного тока).

Контрольные вопросы (в письменном виде):

- Аналоговые электромеханические измерительные приборы

- Электромагнитные приборы

Лекция 25

Тема: Цифровые измерительные приборы

План:

- Электромеханические цифровые приборы

- Времяимпульсные вольтметры

- Уравновешивающие вольтметры

Работа большинства цифровых измерительных приборов основана на преобразовании непрерывной (аналоговой) измеряемой величины в дискретную (цифровую). Исключение составляют некоторые приборы, предназначенные для измерения дискретных величин (счетчики ядерных частиц, счетчики числа импульсов и т. д.). Процесс цифрового кодирования непрерывной величины является совокупностью квантования (дискретизации) этой величины по уровню и по времени. В цифровых измерительных приборах (ЦИП) происходит автоматическое преобразование входной измеряемой величины в цифровой код. Автоматизм преобразования измеряемой величины в цифровой код является определяющим признаком ЦИП. На этом основании приборы, в которых результат измерения хотя и выводится на цифровое отсчетное устройство, но образуется за счет ручных операций, к цифровым не относятся. Так, компенсаторы напряжения постоянного тока и мосты с декадными магазинами сопротивлений, в которых уравновешивание выполняется вручную, цифровыми приборами считать не принято.

Электромеханические («контактные») цифровые приборы имеют в своем составе шаговые двигатели, реле, переключатели и т. д. В силу того, что они имеют большое время измерения и небольшой срок службы, они не нашли широкого применения. К достоинствам этих приборов следует отнести их малую погрешность. В качестве примера ниже рассматривается электромеханический цифровой вольтметр, предназначенный для измерения постоянных напряжений (рис. 20.1).

Сплошными линиями на рис. 20.1 показаны электрические цепи,                         а пункттиром-механические связи. Шаговый двигатель ДВ может быть связан с ДШ и ЦОУ электрически или механически, в зависимости от конструктивного исполнения конкретного типа прибора, что отмечено на рисунке двумя линиями (сплошной и пунктирной).

Компенсирующее напряжение Uk, подаваемое на ЭС для сравнения с измеряемым напряжением Ux, определяется соотношением.

где n – число сопротивлений R (общее число ступеней делителя напряжения);           ni – число включенных ступеней делителя напряжения.

Времяимпульсные вольтметры относятся к приборам последовательного преобразования. Они основаны на преобразовании измеряемого напряжения во временной интервал и измерении полученного интервала путем заполнения его высокочастотными импульсами (рис. 20.2).

Работа прибора протекает в следующей последовательности. Такт работе прибора задает генератор тактовых импульсов (ГТИ), вырабатывающий с заданной периодичностью прямоугольные импульсы u1 и u2. Импульс u1 поступает на счетчик импульсов (СЧ) и переводит его в исходное состояние («сбрасывает на ноль»). Импульс u2 поступает на линию задержки (ЛЗ). С некоторой задержкой (необходимой для перевода СЧ в исходное состояние) на выходе ЛЗ 329 появляются импульсы u3 и u4. Импульс u3 поступает на ключ (к) и открывает его. Импульс u4 поступает на генератор пилообразного напряжения (ГП) и запускает его. С выхода ГП пилообразное напряжение u5 поступает на элемент сравнения (ЭС). Одновременно на ЭС подается измеряемое напряжение Ux. Через открытый ключ К высокочастотные импульсы u7 поступают на СЧ. Счет импульсов счетчиком СИ продолжается до тех пор, пока напряжения Ux и u5 не станут равны друг другу и ЭС не выработает импульс u6, который закроет ключ К. Число импульсов, накопленное в счетчике СЧ, преобразуется дешифратором (ДШ) в управляющее напряжение Uy, воздействующее на цифровое отсчетное устройство (ЦОУ), с которого и производится отсчет результата измерения.

В вольтметрах уравновешивающего преобразования (другое название вольтметры сравнения) используется обратная связь, которая предполагает наличие в схеме цифро-аналогового преобразователя, преобразующего код (или число импульсов) в аналоговое напряжение. Существует несколько способов уравновешивания (сравнения) измеряемого напряжения с аналоговым напряжением обратной связи. Ниже рассмотрен уравновешивающий вольтметр с реверсивным счетчиком (рис. 20.4)

Работа вольтметра протекает в следующей последовательности. Генератор тактовых импульсов ГТИ выдает тактовый импульс u1, который воздействует на реверсивный счетчик PC и тем самым запускает всю схему. PC выдает серию из импульсов на декодирующее устройство ДУ (u2) и на ключ К1, сохранившихся в PC от предыдущих измерений. ДУ преобразует импульсное напряжение u2 в аналоговое напряжение U0 (U0 = f(N)). Дальнейшая работа прибора зависит от соотношения напряжений U0 и Ux.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

- Электромеханические цифровые приборы

- Времяимпульсные вольтметры

- Уравновешивающие вольтметры

Лекция 26

Тема: Измерительно-компьютерные системы.

План:

- Измерительно-компьютерные системы.

В настоящее время сформировалось новое направление в измерительной технике – измерительно-компьютерные системы (ИКС). ИКС представляет собой имеющий соответствующее программное обеспечение персональный компьютер, в состав которого введена специальная измерительная плата. ИКС заменяет стандартные измерительные приборы (вольтметры, осциллографы, генераторы         и т. д.) системой виртуальных средств измерений (или виртуальных приборов). Причем на одном компьютере может быть одновременно или поочередно воспроизведен целый ряд стандартных измерительных приборов. К преимуществам измерительно-компьютерных систем следует отнести:

1) наличие стандартных программ, что позволяет решать широкий круг прикладных задач (сбор и обработку данных, исследование полученных результатов, выработку управляющих сигналов и т. д.);

2) наличие внутренней и внешней памяти компьютеров, позволяющей накапливать и хранить большой объем измерительной информации;

3) наличие компьютерных сетей (локальных и глобальных), позволяющих оперативно передавать результаты измерений и исследований;

4) наличие возможности составлять компьютерные программы для решения конкретных измерительных задач;

5) наличие в составе компьютеров аналоговых (графопостроители) и цифровых (принтеры) регистрирующих устройств, позволяющих оперативно документировать результаты измерений;

6) меньшая стоимость измерений (по сравнению со стоимостью измерений с помощью отдельных цифровых измерительных приборов)

На рис. 21.1 приведена упрощенная структурная схема ИКС.

Основу ИКС составляет персональный компьютер ПК, через который взаимодействуют друг с другом все элементы системы: дисплей, внешняя память, принтер, коммутатор, АЦП, блок образцовых программно-управляемых мер. ЦАП позволяет вырабатывать (если требуется для решения поставленной задачи) аналоговые управляющие сигналы. Интерфейсный блок (ИБ) осуществляет подключение к магистрали приборного интерфейса.

Коммутатор (КМ) обеспечивает подключение аналоговых сигналов (обычно в виде напряжений) от блока датчиков (БД). С помощью БД осуществляется преобразование (при необходимости) и подача на ИКС измеряемых величин.

ИКС могут быть специализированными и универсальными. Специализированные ИКС предназначены для измерения какойлибо одной физической величины (например, только постоянного напряжения или только температуры). Универсальные ИКС –для измерения нескольких физических величин (например, постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, частоты, температуры, давления. Одним из элементов ИКС является блок образцовых мер (БО).

В качестве образцовых мер чаще всего используются образцовые меры (ОМ) напряжения и частоты. Обычно образцовыми мерами напряжения являются термостатированные стабилитроны, а в качестве образцовых мер частоты применяются кварцевые генераторы. В последнее время в ИКС стала использоваться возможность компенсировать температурную нестабильность ОМ программными методами.

Предусматривается также возможность компенсации влияния температуры на параметры различных элементов ИКС, например на такие, как усилители постоянного тока, переключатели и т. п. Непрерывный контроль температуры отдельных элементов и блоков ИКС (с помощью специальных температурных датчиков и программных средств) позволяет автоматически корректировать возникающие погрешности измерений.

Измерительно-компьютерные системы являются своеобразными виртуальными приборами. Программная часть такого виртуального прибора создает на экране дисплея компьютера виртуальную панель управления обычного (реального) измерительного прибора. Такая панель с виртуальными кнопками, ручками, переключателями становится панелью управления виртуального прибора.

С помощью клавиатуры, мыши или специализированной прикладной программы оператор воздействует на панель управления, выбирая измеряемую величину, режим работы виртуального прибора и выполняя другие необходимые операции для проведения измерения. Результат измерения выводится на дисплей компьютера и, если требуется, на принтер или графопостроитель.

В зависимости от используемой измерительной платы и программного обеспечения пользователь получает виртуальный прибор под ту или иную задачу. При этом может быть реализован виртуальный осциллограф, виртуальный вольтметр, виртуальный термометр и т. д. Соответственно на дисплей компьютера выводится осциллограмма исследуемых сигналов (если реализован осциллограф), значение напряжения (если реализован вольтметр) или значение температуры (если реализован термометр) в цифровой форме. Отметим еще раз преимущество виртуальных приборов перед микропроцессорными цифровыми приборами. Виртуальные приборы дают пользователю доступ к обширным объемам прикладных программ, к внешней памяти большой емкости и к различным устройствам документирования результатов измерений.

Виртуальные приборы имеют высокую экономическую эффективность: практически любая измерительная плата и компьютерная программа по обработке информации намного дешевле стандартного цифрового измерительного прибора со встроенным микропроцессором.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Измерительно-компьютерные системы

2. Виртуальные приборы

Лекция 27

Тема: Измерение электрических напряжений

План:

- Измерение электрических напряжений

Измерение силы электрического тока (в дальнейшем – измерение тока) является одной из наиболее распространенных операций в области электрических измерений. Измерение токов может проводиться аналоговыми электромеханическими приборами различных систем, аналоговыми электронными приборами, цифровыми измерительными приборами (ЦИП). Кроме того, для измерения тока могут быть использованы виртуальные приборы (ВП), появившиеся в последнее время и реализуемые с помощью компьютеров. Выбор средства измерения (для измерений тока) определяется совокупностью факторов: значением измеряемой величины, родом тока, требуемой точностью, условиями измерений и т. д.

Приборы для измерения тока принято называть амперметрами. Если требуется подчеркнуть значение измеряемого тока, то это отражается в названии прибора. Так, например, приборы для измерения больших токов именуются килоамперметрами, малых токов – миллиамперметрами или микроамперметрами и т. д. Измерение тока может осуществляться прямыми, косвенными или компенсационными методами. Каждый из перечисленных методов измерений обладает определенной методической погрешностью.

Диапазон измеряемых токов весьма широк. Например, при биологических исследованиях измеряемые токи могут составлять доли наноампер, а на металлургических предприятиях измеряемые токи могут достигать многих тысяч ампер. Для расширения пределов измерения приборов применяют шунты и измерительные трансформаторы, которые рассматриваются в последующих параграфах учебного пособия.

Использование шунтов и трансформаторов позволяет строить многопредельные приборы, которые позволяют измерять токи в широком диапазоне. Косвенным показателем большей или меньшей пригодности используемого амперметра для измерения тока в исследуемой цепи является значение мощности, потребляемое этим амперметром:

где PA – мощность, потребляемая амперметрами из измерительной цепи;

IA – измеряемый ток;

RA – сопротивление амперметра.

Погрешность от искажения режима работы исследуемой цепи тем меньше, чем меньше мощность PA, определяемая соотношением.

Для измерения постоянного тока используются аналоговые электромеханические приборы (магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические), аналоговые электронные и цифровые измерительные приборы.

Из электромеханических приборов наибольшее распространение для измерения постоянных токов получили приборы магнитоэлектрической системы. При непосредственном включении этих приборов их можно нагружать токами только до 40–50 мА. При больших токах повреждаются токопроводы к обмотке рамки магнитоэлектрического измерителя или выходит из строя сама обмотка рамки, выполняемая, как правило, тонким проводом.

Для измерения токов, больших 40–50 мА, магнитоэлектрические измерительные механизмы используются совместно с шунтами, которые включаются параллельно измерительному механизму (рис. 22.1). Электромеханические приборы других систем с шунтами не используются.

Сопротивление шунта RШ выбирают таким, чтобы большая часть измеряемого тока I протекала по шунту, а остальная часть тока не превышала бы допустимого для измерителя значения. Отношение токов I / I0 обозначают n и называют коэффициентом шунтирования. Значение измеряемого тока I = n • I0 , где n – целое число (n = 2; 5; 10 и т. д.). Шунты обычно изготавливают из манганина – сплава с малым температурным коэффициентом сопротивления.

Типичная конструкция шунта приведена на рис. 22.2.

С помощью зажимов 2 шунт включается в исследуемую цепь, а к зажимам 3 подключается магнитоэлектрический измерительный механизм.

Сопротивление шунта определяется из следующих равенств (см. рис. 22.1):

где n – коэффициент шунтирования.

Шунты делятся на индивидуальные, пригодные только для того измерительного механизма, с которым проградуированы, и калиброванные, рассчитанные на определенные номинальные токи и определенные номинальные падения напряжения. Калиброванные шунты изготавливают обычно на номинальные напряжения 75 и 100 мВ, но могут быть шунты на другие номинальные напряжения (например, на 30, 45, 60, 150 или 300 мВ).

Сопротивление шунта можно определить по закону Ома делением номинального напряжения на номинальный ток. В зависимости от точности изготовления шунты делятся на классы 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0. При подключении шунта температурная погрешность измерения тока возрастает.

Для ее уменьшения используются разные способы температурной компенсации. Например, может использоваться включение в цепь измерителя терморезистора с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Измерение силы электрического тока

2. Сопротивление шунта

Лекция 28

Тема: Измерение электрических сопротивлений

План:

- Измерение электрических сопротивлений

Выбор метода измерения сопротивления и соответствующей измерительной аппаратуры зависит от значения измеряемого сопротивления, требуемой точности и условий, при которых производится измерение.

На практике приходится измерять сопротивления в чрезвычайно широком диапазоне – от тысячных и миллионных долей ома (например, при измерении сопротивления металлических контактов) до сопротивлений 1014–1015 Ом (например, при измерении сопротивления изоляционных материалов).

Весьма различны и требования к точности измерений. Например, при поверке образцовых катушек сопротивлений допускаемая погрешность измерения обычно не превышает тысячных долей процента, а при измерении, например, сопротивления заземления погрешность 10–15 % является, в ряде случаев, вполне допускаемой.

Для измерения сопротивлений используются следующие методы:

1) метод вольтметра и амперметра;

2) метод сравнения с образцовой мерой;

3) метод заряда и разряда конденсатора известной емкости.

Для измерения сопротивлений можно пользоваться как аппаратурой общего назначения (амперметрами, вольтметрами, магазинами сопротивлений и др.), собирая соответствующие измерительные схемы, так и приборами, специально предназначенными для измерения сопротивлений (аналоговыми и цифровыми омметрами, мостовыми схемами и др.), позволяющими производить измерение удобнее и быстрее.

Используемые методы и приборы для измерения сопротивлений в большой степени зависят от значения измеряемых сопротивлений, которые подразделяются на малые, средние, большие и сверхбольшие.

Мостовые методы измерения сопротивлений частично уже рассмотрены в главах 11–15 учебного пособия. Ниже приводятся наиболее распространенные методы измерения малых, средних и больших сопротивлений (как с использованием мостовых схем, так и без их использования). Наиболее универсальным методом измерения сопротивлений является метод вольтметра и амперметра. Этот метод может быть использован для измерения и малых, и средних, и больших сопротивлений. Схемы включения приборов при реализации метода вольтметра и амперметра приведены на рис. 24.1 (первый вариант) и на рис. 24.2 (второй вариант).

На рис. 24.1 и 24.2 приняты следующие обозначения:

UП – напряжение питания;

IA – показание амперметра;

UV – показание вольтметра;

RV – внутреннее сопротивление вольтметра;

RA – внутреннее сопротивление амперметра;

IV – ток через вольтметр (вторая схема включения приборов);

R1 – искомое сопротивление при первом варианте включения приборов;

R2 – искомое сопротивление при втором варианте включения приборов;

I1 = IA – ток через сопротивление R1 (первый вариант включения приборов);

I2 – ток через сопротивление R2 (второй вариант включения приборов).

Недостаткам рассматриваемого метода измерения сопротивлений следует отнести использование двух приборов (вольтметра и амперметра) и необходимость проведения вычислений для получения искомого результата.

Кроме введения поправок, возможен и другой подход к решению рассматриваемой задачи по измерению сопротивлений методом вольтметра и амперметра. Другой подход заключается в определении искомых значений сопротивлений по (24.1) и (24.2) без поправок и в оценке возникающих при этом методических погрешностей.

Отметим, что схема первого варианта включения приборов, приведенная на рис. 24.1, обеспечивает меньшие погрешности при измерении больших сопротивлений, а схема, приведенная на рис. 24.2 (второй вариант включения приборов), – при измерении малых сопротивлений.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1. Что такая сопротивления?

2.  Как проводиться измерении сопротивлений?

3. Мостовые методы измерения сопротивлений как проводиться

Лекция 29

Тема: Измерение температуры

План:

- Измерение температуры

Температура характеризует тепловое состояние вещества. Оно определяется кинетической энергией поступательного движения молекул. Чем больше кинетическая энергия молекул, тем выше температура.

Верхний предел температуры пока не установлен. Примеры высоких температур: температура поверхности Солнца – примерно 6 000 °С; температура внутри Солнца – около 20•106 °С; еще более высокие температуры имеют белые и голубые звезды-карлики.

Нижний предел температуры соответствует такому состоянию вещества, при котором прекращается поступательное движение молекул. Это происходит при температуре, равной абсолютному нулю: 0 К или –273,15 °С. Абсолютный нуль – величина расчетная. Экспериментально достигнутая минимальная температура отличается от абсолютного нуля на сотые доли градуса.

Непосредственно воспринимать температуру человек может лишь качественно (холодно, тепло, горячо).

Для количественной оценки температуры необходимы технические средства. Технические средства преобразуют температуру с помощью термометрических тел к виду, удобному для восприятия человеком (в дальнейшем – оператором). Например, температура может преобразовываться в длину столбика ртути (ртутные термометры), в электрическое сопротивление (измерители температуры на основе термосопротивлений ТС), в термоЭДС (измерители температуры на основе термопар ТП) и т. д. Отметим, что электрическое сопротивление и термоЭДС не могут быть восприняты оператором непосредственно. Преобразователи ТС и ТП подключаются к вторичным приборам, с которых и производится отсчет показаний.

Для количественной характеристики теплового состояния вещества введены температурные шкалы. В настоящее время нашли практическое применение четыре шкалы: шкала Фаренгейта (используется в США), шкала Реомюра (используется в Западной Европе); шкала Кельвина (используется в научных исследованиях); шкала Цельсия (используется в большинстве стран, в том числе и в России, как практическая шкала).

Рассмотрим перечисленные температурные шкалы. В 1715 г. немецкий физик Г.Д. Фаренгейт изготовил ртутный термометр и предложил температурную шкалу, получившую в дальнейшем наименование «шкала Фаренгейта» и градуируемую в градусах Фаренгейта (°F). За градус Фаренгейта была принята температура смеси: лед + соль + нашатырь; температура тающего льда принята за +32 °F; температура кипящей воды принята за +212 °F. Температурный интервал от тающего льда до кипящей воды разделен на 180 частей, и 1/180 часть этого интервала принята за 1 °F.

В 1730 г. французский естествоиспытатель Р.А. Реомюр изготовил спиртовой термометр и предложил свою температурную шкалу, получившую в дальнейшем наименование «шкала Реомюра», которая градуируется в «градусах Реомюра» (°R). Реомюр предложил разделить температурный интервал от температуры тающего льда (принятого за 0 °R) до температуры кипящей воды (принятой за +80 °R) на 80 частей. 1/80 часть этого интервала принята за 1°R.

В 1742 г. шведский физик и астроном Цельсий предложил стоградусную температурную шкалу, получившую в дальнейшем наименование «шкала Цельсия». Цельсий предложил разделить температурный интервал от температуры тающего льда (принятой за 0 °С) до температуры кипящей воды (принятой за 100 °С) на 100 частей. 1/100 часть этого интервала принята за 1 °С.

Отметим, что температура тающего льда и температура кипящей воды соответствует нормальному атмосферному давлению (равному 760 мм рт. ст.).

В 1848 г. английский физик лорд Кельвин (до присвоения почетного титула лорда имел имя Уильям Томсон) ввел понятие абсолютного температурного нуля и предложил абсолютную температурную шкалу, получившую в дальнейшем наименование «шкала Кельвина» или «абсолютная термодинамическая шкала». Единица измерения абсолютной температурной шкалы до 1967 г. именовалась «градус Кельвина» и обозначалась – 1°К. После 1967 г. единица измерения абсолютной температурной шкалы стала именоваться «Кельвин» и обозначаться 1 К.

Международная система единиц (СИ), узаконенная на территории Российской Федерации государственным стандартом ГОСТ 8.417–202, использует в качестве основной единицы термодинамическую температуру. Кроме термодинамической температуры, допускается применять температуру Цельсия. Термодинамическую температуру, как уже отмечалось, выражают в кельвинах, температуру Цельсия – в градусах Цельсия. По размеру градус Цельсия равен кельвину (1 К = 1°С).

Использование температурных шкал Фаренгейта и Реомюра и соответственно выражение температуры в градусах Фаренгейта и Реомюра государственным стандартом не предусмотрено. Приведем это определение еще раз:

«Кельвин есть единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды».

Особенность температуры состоит в том, что она является неаддитивной физической величиной. Поэтому, если для измерения, например, длины, массы и других аддитивных величин можно ограничиться одним эталоном (эталоном метра, килограмма и др.), то для температуры воспроизведения одной эталонной точки недостаточно. Измерение температуры требует точного воспроизведения многих температурных точек, совокупность которых образует температурную шкалу. Температуры, определяемые по этой шкале, должны максимально совпадать с термодинамической шкалой Кельвина. Сформулированным требованием отвечает Международная температурная шкала 1990 г. (МТШ-90). При этом основной реперной точкой шкалы остается кельвин (К), воспроизводимый в тройной точке воды. Эталон, воспроизводящий размер кельвина, был и остается «держателем» единицы температуры.

Измерение температуры может проводиться контактными и бесконтактными методами. При контактном методе измерения температуры измерители  температуры непосредственно контактируют со средой, температура которой измеряется. Приборы для контактного измерения температуры называются термометрами.

При бесконтактном измерении температуры измерители непосредственно со средой, температура которой измеряется, не контактируют. Измерение в этом случае осуществляется дистанционно. Приборы для бесконтактного (дистанционного) измерения температуры принято называть пирометрами.

Электрические  измерители температуры строятся на основе термочувствительных преобразователей (например, термосопротивлений или термопар), работающих совместно с вторичной аппаратурой. Термочувствительные преобразователи (датчики) и вторичная аппаратура уже рассмотрены выше и повторно в данном параграфе учебного пособия не приводятся.

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1.Как характеризуется температура?

2.Температура в системе СИ?

3, Как проводиться измерение температуры?

Лекция 29

Тема: Измерение весовых величин

План:

- Измерение температуры

- Весоизмерительная устройства

- Весодозирующие устройства

Измерение и контроль весовых величин занимают существенное место в общей структуре измерений. Номенклатура весоизмерительных устройств очень велика. Они представляют собой сложнейшие механизмы, оснащенные автоматическими устройствами контроля массы, регистрирующими, дозирующими и другими специфическими элементами.

По назначению весоизмерительные и весодозирующие устройства можно разделить на следующие шесть групп:

1) весы дискретного действия;

2) весы непрерывного действия;

3) дозаторы дискретного действия;

4) дозаторы непрерывного действия;

5) образцовые весы, гири, передвижные средства поверки;

6) устройства для специальных измерений.

К первой группе относятся:

• лабораторные весы различных типов с особыми условиями и методами взвешивания, требующие высокой точности показаний;

• весы настольные с наибольшим пределом взвешивания до 100 кг;

• весы платформенные передвижные и врезные с наибольшим пределом взвешивания до 15 т;

• весы платформенные стационарные, автомобильные, вагонные;

• весы для металлургической промышленности.

Весы первой группы изготовляют с коромыслами шкального типа, циферблатными квадратными указателями, цифропоказывающими и печатающими указательными приборами и пультами .

В зависимости от принципа действия весы подразделяют на механические, электромеханические, оптико-механические и радиоизотопные.

Ко второй группе относятся:

• конвейерные весы;

• ленточные весы непрерывного действия, ведущие непрерывный учет массы транспортируемого материала.

К третьей группе относятся:

• дозаторы для суммарного учета;

• дозаторы для фасовки сыпучих материалов;

• линии автоматического весового дозирования и т.д.

К четвертой группе относятся:

• дозаторы с регулировкой подачи материала на транспортер;

• дозаторы с регулировкой скорости ленты транспортера.

К пятой группе относятся различные метрологические весы для проведения поверочных работ, а также гири и передвижные средства поверки.

К шестой группе относятся различные весоизмерительные устройства, служащие для определения не массы, а других параметров (например, подсчета или группирования равновесных деталей или изделий). Ниже приведены некоторые виды дозаторов.

Дозатор шнековый фасовочный для открытых мешков (ДШФ-01

Предназначен для автоматического взвешивания, дозирования и фасовки в мешки плохосыпучих продуктов, таких как мука, отруби, комбикорма, минеральные вещества, пасты, различные вязкие и густые вещества. Работа дозатора основана на принципе грубой (основной) засыпки продукта в мешок до ~95% с последующей тонкой досыпкой до заданного веса. Это достигается за счет изменения оборотов шнекового питателя с помощью частотного преобразователя. Весовой терминал снабжен функциями счета количества отвесов и суммирования массы.

Дозатор шнековый бункерный для добавок (ДШБД)

Дозатор добавок предназначен для дозирования сыпучих и плохосыпучих материалов в смеситель или емкость. Работа дозатора основана на принципе грубой (основной) засыпки продукта с последующей тонкой досыпкой до заданного веса. Это достигается за счет изменения оборотов шнекового питателя с помощью частотного преобразователя. Дозатор добавок находит применение в пищевой промышленности при различных небольших добавках в каждый замес, в производстве асфальтно-бетонной смеси (добавки в каждый замес от 2 до 10 кг).

Дозатор шнековый бункерный для добавок ЩШБД

Точность дозирования добавок зависит от емкости бункера (массы продукта в нем). Бункер дозатора должен периодически пополняться любым способом.

Дозатор бункерный дискретного действия (ДБД)

Предназначен для автоматического взвешивания сыпучих и плохосыпучих продуктов, поступающих потоком (зерно, крупа, мука, семена зернобобовых и маслянистых культур, комбикорма, гранулы пластмасс, минеральные вещества, строительные смеси).

В конструкции применяются пневматические заслонки дроссельного или шиберного типа. За счет этого достигаются полная герметичность потока и долговечность в эксплуатации. Дозатор может иметь надвесовой и/или приемный бункер. Весовой терминал снабжен функциями счета количества отвесов и суммирования массы.

Технические характеристики дозатора «ДОРА»

| Количество отвесов в минуту | 2-5 |
| --- | --- |
| Масса фасуемого продукта, кг | 3-50 |
| Цена поверочного деления, г | 20-50 |
| Класс точности по ГОСТ 10223-97 | 0,2 |
| Рабочий температурный диапазон, °С | минус 20—65 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Давление воздуха в пневмосистеме, кгс/см2 | 4/6 |
| Параметры электропитания | 190-240 В; 50 Гц |
| Габариты дозатора (ДхШхВ), мм | 770x320x415 |
| Диаметр шнека, мм | 90-130 |
| Тара | Открытые мешки шириной не менее 410 мм |

Контрольные вопросы (в письменном виде):

1.  Как работает автоматического взвешивания?

2.  Что такой дозатор?

3,  В зависимости от принципа действия весы подразделяют?

Критерий оценивания знаний обучающихся

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Студент демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение программного лекционного материала в области внедрения стандартов пищевой безопасности; - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по лекций; - умение свободно справляться с поставленными задачами; - правильные, обоснованные принятые решения в области внедрения стандартов пищевой безопасности - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы при изучении данной дисциплины; - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение разносторонними навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - умение работать с иностранной литературой и информационными ресурсами Интернета; - своевременное и качественное выполнение лекционных занятий. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент демонстрирует: - глубокое усвоение программного лекционного материала в области внедрения стандартов пищевой безопасности; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по всем видам темам лекционных занятий; - умение справляться с поставленными задачами; - правильные принятые решения, - навыки использования специальной литературы при изучении данной дисциплины; - умение самостоятельного систематизирования программного материала в области внедрения стандартов пищевой безопасности; - владение навыками и приемами выполнения всех лекционных заданий; - своевременное выполнение всех лекционных заданий. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Студент демонстрирует: - усвоение программного лекционного материала в области внедрения стандартов пищевой безопасности; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов по лекций; - правильное применение теоретических знаний; - владение необходимыми навыками при выполнении прикладных задач; - навыки использования рекомендованной литературы при изучении данной дисциплины; - навыки систематизации программного материала; - владение навыками и приемами выполнения лекционных заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного лекционного материала в области внедрения стандартов пищевой безопасности; - последовательное изложение ответов по всем видам заданий с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение необходимыми навыками лекции; - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины; - навыки систематизации программного лекционного материала в области внедрения стандартов пищевой безопасности под руководством преподавателя; - владение навыками выполнения лекционных заданий; - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного лекционного материала в области внедрения стандартов пищевой безопасности; - умение изложения ответов с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение приемами при выполнении лекционных задач; - навыки использования рекомендованной литературы под руководством преподавателя; - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя; - своевременное выполнение лекционных заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С+ | 2,33 | 70-74 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного лекционного материала в области внедрения стандартов пищевой безопасности; - недостаточно правильные формулировки при ответах по лекций; - нарушение последовательности в изложении программного материала; - затруднения в самостоятельном выполнении лекционных вопросов; - владение отдельными приемами при выполнении лекционных вопросов; - навыки использования рекомендованной преподавателем литературы; - навыки обобщения отдельных разделов программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С | 2,0 | 65-69 | удовлетворительно | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала лекционного материала в области внедрения стандартов пищевой безопасности; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в самостоятельном обсуждении лекционных вопросов; - владение отдельными приемами при выполнении заданий; - затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного лекционного материала в области внедрения стандартов пищевой безопасности; - недостаточное понимание формулировок при ответах по контрольным вопросам; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении лекционных вопросов; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного лекционного материала в области внедрения стандартов пищевой безопасности; - непонимание формулировок при ответах по вопросам лекции; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д- | 1,0 | 50-54 |  | Студент демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основного лекционного материала в области внедрения стандартов пищевой безопасности; - непонимание формулировок при ответах по лекционных заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении контрольных вопросов; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - неумение обобщения отдельных разделов изученного материала; - существенные затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| FХ | 0,5 | 25-49 | неудовлетвори-тельно | Студент демонстрирует: - не знание программного лекционного материала в области внедрения стандартов пищевой безопасности; - лекционного материала в области внедрения стандартов пищевой безопасности; - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - невыполнение отдельных видов заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |
| F | 0 | 0-24 |  | Студент демонстрирует: - не знание программного лекционного материала в области внедрения стандартов пищевой безопасности; - лекционного материала в области внедрения стандартов пищевой безопасности; - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - невыполнение отдельных видов заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |

Список рекомендуемой литературы

Основная

1. Кане  Марк,  Системы,  методы  и  инструменты  менеджмента  качества/  Иванов  —  СПб.:  Питер,  2010. - 560 с..

2. Управление качеством. Часть 1: Семь простых методов: Учебное пособие для вузов/ Ю.П. Адлер, Т.М. Полховская, В.Л. Шпер, П.А. Нестеренко. – М.: М ИСИС, 2015. -138с.

3. Жузенов Б.Б.Практические аспекты использования инженерных методов управления систем менеджмента качества, Шымкент, ЮКГУ им. М. Ауезова, 2012. -89 с.

4. Сабырханов Д.С., Бекибаев Н.С., Тулекбаева А. К. ,Егембердиев О.К. Курс лекций по дисциплине «ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (HACCP)», ЮКГУ, Шымкент, 2013. - .

5. Сабырханов Д.С., Тулекбаева А. К., Бекибаев Н.С., Турдыбекова Д.А. Курс лекций по дисциплине «ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (HACCP)», ЮКГУ, Шымкент, 2015. -137с.

Дополнительная

1. СТ РК ГОСТ Р 50779.11-2003 Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения.

2. СТ РК ГОСТ Р ИСО 5479-2010 Статистические методы. Проверка отклонения распределения вероятностей от нормального распределения.

3. СТ РК ГОСТ Р 50779.40-2003 Статистические методы. Общие руководство и введение.

4. ИСО 22000:2005 «Системы менеджмента в области безопасности продовольствия и пищевой продукции - Требования для любых организаций в цепи поставок».

5. Система НАССР – основа для внедрения системы менеджмента безопасности / З.Е. Егорова, Н.Д. Коломиец, Т.М. Шачек // Качество в XXI веке: системный подход и инновации: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26-27 марта 2008 г. / НП РУП БелГИСС. – Минск, 2008. – С. 245–246.

6. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880.

7. ISO 22003:2007, “Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов“;

8. ISO 22004:2005, “Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Руководящие указания по применению ИСО 22000:2005”;

9. ISO 22005:2007, “Прослеживаемость в цепи поставщиков пищевой промышленности. Общие принципы и основные требования к проектированию и внедрению систем”.

10. PAS 220:2008 «Программы предпосылок безопасности пищевых продуктов при их производстве».

11. Глобальный Пищевой Стандарт Британского розничного консорциума BRC Global Standard – Food. (British Retail Consortium Global Standard – Food. Version 6),2000 г.

12. Руководящий документ Глобальной инициативы по пищевой безопасности, 2000 г.

Джамалова З.И.

Тулекбаева А.К.

Каримбеков Н.А.

Курс лекций по дисциплине

«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ»

Подписано в печать «___ »_______ 2020г.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 5,3125 п.л.

Тираж 300 экз. Заказ №_______*